ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Η συσκευή θα πρέπει να πληροί τις κατ΄ελάχιστον παρακάτω προδιαγραφές: |  |  |  |
| - Σταθερός κορμός μικροσκοπίου, για διερχόμενο και προσπίπτοντα φωτισμό, με εύρος οπτικού πεδίου FN25 |  |  |  |
| - Ομοαξονικούς κοχλίες εστίασης αδρής και λεπτής ρύθμισης (1μm/διαβάθμιση) με εύρος εστίασης 30mm, με ρυθμιζόμενη αντιολισθητική διάταξη, με μηχανισμό κλειδώματος του σημείου εστίασης της τράπεζας. |  |  |  |
| - Ενσωματωμένο υποδοχέα αντικειμενικών φακών, έξι (6) θέσεων με σύστημα αποθήκευσης της επιθυμητής φωτεινότητας για κάθε φακό (Light Intensity Manager) |  |  |  |
| - Ενσωματωμένη οθόνη LCD στην οποία αναγράφεται ο χρησιμοποιούμενος φακός, η ένταση της φωτεινότητας, καθώς και οι ενεργές ανα πάσα στιγμή λειτουργίες (ECO, LIM). |  |  |  |
| - Ενσωματωμένο τροφοδοτικό και φωτιστική πηγή ψυχρού φωτισμού (τύπου LED), με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 60000 ώρες, με δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης σε χρονικό διάστημα οριζόμενο από τον χρήστη (ECO Mode). |  |  |  |
| - Εργονομική διοφθάλμια κεφαλή με εύρος οπτικού πεδίου 22mm, με ρυθμιζόμενη κλίση 10°-30°, με επιμήκυνση των φακών κατά 40mm, με επιλογέα προβολής δύο (2) θέσεων για τους προσοφθάλμιους φακούς και την φωτογραφική έξοδο με ποσοστό 100/0, 50/50., |  |  |  |
| - Ζεύγος προσοφθαλμίων φακών, μεγέθυνσης 10x, με εύρος οπτικού πεδίου τουλάχιστον 22mm. |  |  |  |
| - Εργονομική μηχανική τράπεζα, ορθογώνια (x-y), με εύρος κίνησης τουλάχιστον 54x78mm, με ρυθμιζόμενο βαθμό σκληρότητας, με χειριστήρια στο δεξιό μέρος, με υποδοχέα δειγμάτων δύο (2) θέσεων. |  |  |  |
| - Να υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας της τράπεζας σε χαμηλότερο από το σύνηθες ύψος τουλάχιστον κατά 20mm, για την ευχερέστερη χρήση του μικροσκοπίου σε παρατεταμένες χρονικά μικροσκοπήσεις. |  |  |  |
| - Συμπυκνωτής φωτεινής δέσμης, τύπου Abbe, για φακούς από 4x έως 100x, με αριθμητικό άνοιγμα ΝΑ0.9, με απόσταση εργασίας WD1.9mm, με ρυθμιζόμενο διάφραγμα, με μεταβλητό ύψος τουλάχιστον 27mm. |  |  |  |
| - Αντικειμενικός φακός (Plan Fluor), επίπεδος ημι-αποχρωματικός, μεγέθυνσης 20x, με απόσταση εργασίας WD2.1mm, με αριθμητικό άνοιγμα NA0.50 |  |  |  |
| - Αντικειμενικός φακός (Plan Fluor), επίπεδος ημι-αποχρωματικός, μεγέθυνσης 40x, με απόσταση εργασίας WD0.66mm, με αριθμητικό άνοιγμα NA0.75. |  |  |  |
| - Ενδιάμεσος σωλήνας οπτικής, για προσπίπτοντα φωτισμό, με 4 θέσεις. |  |  |  |
| - Σύστημα πηγής ψυχρού φωτισμού, τεχνολογίας LED, για κάλυψη του χρωματικού φάσματος UV-VIS, κατάλληλο για εφαρμογές με φίλτρα Single Band, με διάρκεια ζωής >25.000 ώρες, με χαμηλότερη διέγερση UV(365nm), με ηλεκτρονική ρύθμιση της έντασης του φωτισμού (0-100%), με πληκτρολόγιο ελέγχου και οθόνη ενδείξεων LCD, με προσαμογέα μικροσκοπίου (Direct Fit). |  |  |  |
| - Φίλτρα φθορισμού για χρώση FITC. |  |  |  |
| - Να κατατεθεί λίστα με τουλάχιστον 3 εργαστήρια στα οποία έχει εγκαταστήσει το προσφερόμενο μικροσκόπιο ο προμηθευτής. |  |  |  |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ |  |  |  |
| • Να παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη και άμεση ανταπόκριση από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από τον κατασκευαστικό οίκο. Να κατατεθούν τα επίσημα πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο του συστήματος |  |  |  |
| • Να παρέχεται πλήρης επιστημονική υποστήριξη από προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από τον κατασκευαστικό οίκο. Να κατατεθούν τα επίσημα πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο του συστήματος |  |  |  |
| • Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη από την ημερομηνία παράδοσης. |  |  |  |

| ΑΑ/Α | Περιγραφή είδους | Τεχνικά χαρακτηριστικά | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σετ Μικροσκοπίου Ci-L Plus | Αποτελούμενο από τα εξής: |  |  |  |
|  |  | Σταθερός κορμός μικροσκοπίου, για διερχόμενο και προσπίπτοντα φωτισμό, με εύρος οπτικού πεδίου FN25, με ομοαξονικούς κοχλίες εστίασης αδρής και λεπτής ρύθμισης (1μm/διαβάθμιση) για την κίνηση της τράπεζας, με εύρος εστίασης 30mm, με ρυθμιζόμενη αντιολισθητική διάταξη, με τερματικό ανοδικού ορίου εστίασης, με μηχανισμό κλειδώματος του σημείου εστίασης της τράπεζας, με κοχλία εστίασης του συμπυκνωτή (φορέας με ρυθμιστικά επικέντρωσης), με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και φωτιστική πηγή ψυχρού φωτισμού (τύπου LED), με ρυθμιζόμενο διάφραγμα, με ροοστάτη εντάσεως φωτισμού, με διακόπτη On/Off, με κουμπί "Capture" για την λήψη εικόνων μέσω ψηφιακής κάμερας, με ενσωματωμένο υποδοχέα αντικειμενικών φακών, έξι (6) θέσεων με σύστημα αποθήκευσης της επιθυμητής φωτεινότητας για κάθε φακό (Light Intensity Manager), με ενσωματωμένη οθόνη LCD στην οποία αναγράφεται ο χρησιμοποιούμενος φακός, η ένταση της φωτεινότητας, καθώς και οι ενεργές ανα πάσα στιγμή λειτουργίες (ECO, LIM) 1 Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος. 1 Κάλυμμα μικροσκοπίου. |  |  |  |
|  |  | Κεφαλή με φωτογραφική έξοδο. Εργονομική διοφθάλμια κεφαλή με φωτογραφική έξοδο, ορθής παρατήρησης (τύπου Siedentopf), με εύρος οπτικού πεδίου FN22, με ρυθμιζόμενη κλίση 10°-30°, με επιμήκυνση των φακών κατά 40mm, με ρυθμιζόμενη διακορική απόσταση 50-75mm, με επιλογέα προβολής δύο (2) θέσεων 100/0, 50/50. 1 |  |  |  |
|  |  | Προσοφθάλμιος φακός, μεγέθυνσης 10x, με εύρος οπτικού πεδίου FN22, με ρυθμιζόμενη εστίαση. |  |  |  |
|  |  | Εργονομική μηχανική τράπεζα, ορθογώνια (x-y), με εύρος κίνησης 54x78mm, με ρυθμιζόμενο βαθμό σκληρότητας, με κεραμική επίστρωση, με χειριστήρια στο δεξιό μέρος, με προστασία μηχανικών ρυθμίσεων κίνησης, με ενσωματωμένες βαθμονομημένες 1 κλίμακες κατά τους άξονες x-y, με υποδοχέα δειγμάτων δύο (2) θέσεων και ελατήριο συγκράτησης στο αριστερό μέρος. |  |  |  |
| 2 | Συμπυκνωτής φωτεινής δέσμης | Συμπυκνωτής φωτεινής δέσμης, τύπου Abbe, για φακούς από 4x έως 100x, με αριθμητικό άνοιγμα ΝΑ0.9, με απόσταση εργασίας WD1.8mm, με ρυθμιζόμενο διάφραγμα, ασύμβατος για τεχνική πόλωσης. |  |  |  |
| 3 | Αντικειμενικοί φακοί | Αντικειμενικός φακός (Plan Fluor), επίπεδος ημι-αποχρωματικός, μεγέθυνσης 20x, με εύρος πεδίου FN25, με απόσταση εργασίας WD2.1mm, με αριθμητικό άνοιγμα NA0.50. |  |  |  |
|  |  | Αντικειμενικός φακός (Plan Fluor), επίπεδος ημι-αποχρωματικός, μεγέθυνσης 40x, με εύρος πεδίου FN25, με απόσταση εργασίας WD0.66mm, με αριθμητικό άνοιγμα NA0.75. |  |  |  |
| 4 | Φθορισμός: Σωλήνες | Ενδιάμεσος σωλήνας οπτικής, για προσπίπτοντα φωτισμό, με 4 περιστρεφόμενες θέσεις μεγάλης ακρίβειας |  |  |  |
| 5 | Φθορισμός: Πηγή LED | Σύστημα πηγής ψυχρού φωτισμού, τεχνολογίας LED, για κάλυψη του χρωματικού φάσματος UV-VIS, κατάλληλο για εφαρμογές με φίλτρα Single Band, με πηγή επικεντρωμένη, ευθυγραμμισμένη (χωρίς κινούμενα μέρη) και διάρκεια ζωής >25.000 ώρες, με χαμηλότερη διέγερση UV(365nm), με ηλεκτρονική ρύθμιση της έντασης του φωτισμού (0-100%) και βήμα 1%, με ηλεκτρονικό διακόπτη On/Off και ταχύτητα απόκρισης |  |  |  |
| 6 | Φθορισμός: Φίλτρα | Φίλτρο φθορισμού FITC, διάταξης κύβου, με οπτικά στοιχεία EX=474/27nm, BS=495nm, EM=525/45nm. |  |  |  |