ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Ανοικτός Πίνακας Ι: Προμήθεια αντιδραστηρίων του Διαγνωστικού Τμήματος του Ε.Ι.Π. (Οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν για κάθε είδος ανεξάρτητα) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Τεχνικές Προδιαγραφές | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Η μέθοδος να αναφέρεται σε ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό (RIA: ραδιο ανοσοπροσρόφηση) σε ανθρώπινο δείγμα. Η συσκευασία να είναι πλήρης και να περιέχει: α) Υποδοχέα Ακετυλοχολίνης προσδεδεμένο με α-μπουγγαροτοξίνη σημασμένη με Ιώδιο 125 (125I) σε λυοφιλιωμένη μορφή β) μείγμα εμβρυικής και ενήλικης μορφής Υποδοχέα Ακετυλοχολίνης γ) δείγματα αναφοράς δ) αντι-ορό (αντι-ανθρώπινο IgG), και ε) διάλυμα ανασύστασης. Η πλήρης συσκευασία να καλύπτει τουλάχιστον 90 αντιδράσεις και να μην υπερβαίνει τα 200 KBq. Να αναγράφεται στο εσωτερικό ο ποιοτικός έλεγχος κάθε παρτίδας και η ειδική δράση της σημασμένης τοξίνης η οποία να μην είναι μικρότερη του 160. Ο προσδιορισμός των αντισωμάτων να είναι ποσοτικός. Η συσκευασία να φέρει σήμανση CE/IVD. |  |  |  |
| 2 | Πρωτείνη της ειδικής μυικής κινάσης ή το εξωκυτταρικό της τμήμα, υψηλής καθαρότητας (>80%) ιωδινιωμένη με 125I σε λυοφιλιωμένη μορφή. Το κάθε φυαλλίδιο να καλύπτει τουλάχιστον 25 αντιδράσεις και να μην υπερβαίνει τα 50 KBq. Να αναγράφεται στο εσωτερικό ο ποιοτικός έλεγχος κάθε παρτίδας και η ειδική δράση της σημασμένης τοξίνης η οποία να μην είναι μικρότερη του 1500. |  |  |  |
| 3 | Η μέθοδος να αναφέρεται σε ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό (RIA: ραδιο ανοσοπροσρόφηση) σε ανθρώπινο δείγμα. Η συσκευασία να είναι πλήρης και να περιέχει: α) εκχυλίσματα τασιενεργών καναλιών ασβεστίου προσδεδεμένα με w-κονοτοξίνη MVIIC-σημασμένη με Ιώδιο 125 (125I) για τον έλεγχο της ειδικής πρόσδεσης αντισωμάτων β) VGCC εκχυλίσματα προσδεδεμένα με w-κονοτοξίνη MVIIC-σημασμένη με Ιώδιο 125 (125I) σε περίσσεια για τον έλεγχο της μη ειδικής πρόσδεσης αντισωμάτων γ) δείγματα αναφοράς δ) αντι-ορό (αντι-ανθρώπινο IgG) ε) διάλυμα ανασύστασης και ζ) πλυστικά διαλύματα. Η πλήρης συσκευασία να καλύπτει τουλάχιστον 10 αντιδράσεις και να μην υπερβαίνει τα 20KBq και να φέρει σήμανση CE/IVD. |  |  |  |
| 4 | Η μέθοδος να αναφέρεται σε ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό (RIA: ραδιο ανοσοπροσρόφηση) σε ανθρώπινο δείγμα. Η συσκευασία να είναι πλήρης και να περιέχει: α) εκχυλίσματα τασιενεργών καναλιών καλίου προσδεδεμένα με α-δενδροτοξίνη-σημασμένη με Ιώδιο 125 (125I) για τον έλεγχο της ειδικής πρόσδεσης αντισωμάτων β) δείγματα αναφοράς γ) αντι-ορό (αντι- ανθρώπινο IgG) και δ) διάλυμα ανασύστασης. Η πλήρης συσκευασία να καλύπτει τουλάχιστον 10 αντιδράσεις, να μην υπερβαίνει τα 40KBq και να φέρει σήμανση CE/IVD. |  |  |  |
| 5 | Η μέθοδος να αναφέρεται σε ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό (RIA: ραδιο ανοσοπροσρόφηση) σε ανθρώπινο δείγμα. Η συσκευασία να είναι πλήρης και να περιέχει: α) εκχυλίσματα τασιενεργών καναλιών ασβεστίου τύπου Ν προσδεδεμένα με ω -κονοτοξίνη CVIA σημασμένη με Ιώδιο 125 (125I) για τον έλεγχο της ειδικής πρόσδεσης αντισωμάτων, β) δείγματα αναφοράς, γ) αντι-ορό (αντι- ανθρώπινο IgG), ε) διάλυμα ανασύστασης, και ζ) πλυστικά διαλύματα. Η πλήρης συσκευασία να καλύπτει τουλάχιστον 10 αντιδράσεις. |  |  |  |
| 6 | Η μέθοδος να αναφέρεται σε ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό (RIA: ραδιο ανοσοπροσρόφηση) σε ανθρώπινο δείγμα. Η συσκευασία να είναι πλήρης και να περιέχει: α) Γαγγλιονικό Υποδοχέα Ακετυλοχολίνης προσδεδεμένο με επιβατιδίνη σημασμένη με Ιώδιο 125 (125I) σε λυοφιλιωμένη μορφή, β) δείγματα αναφοράς, γ) αντι-ορό (αντι- ανθρώπινο IgG), και δ) διάλυμα ανασύστασης. Η πλήρης συσκευασία να καλύπτει τουλάχιστον 10 αντιδράσεις. Να αναγράφεται στο εσωτερικό της ο ποιοτικός έλεγχος κάθε παρτίδας και η ειδική δράση της σημασμένης τοξίνης. Ο προσδιορισμός των αντισωμάτων να είναι ποσοτικός. |  |  |  |
| 7 | Σωληνάρια πλαστικά (PS), RIA 75x12 mm, των 5 ml, διαφανή, κυλινδρικά, μη αποστειρωμένα, χωρίς πώμα, χωρίς χείλος, κατάλληλα για αποθήκευση στους -20°C, Συσκευασία 1000 τεμαχίων. Πώματα πλαστικά που να εφαρμόζουν κατάλληλα με σωληνάρια διαμέτρου 12 mm (RIA 5ml), με πτερύγια ασφαλείας, χωρίς διαρροές κατά την αποθήκευση στους -20°C. Συσκευασία 1000 τεμαχίων |  |  |  |
| 8 | Συσκευασία δοκιμασίας Ενζυµο- Συζευγµένης Ανοσοπροσρόφησης (ELISA) για την ανίχνευση αυτοαντισωμάτων έναντι της ανοσογόνου περιοχής της τιτίνης. Η πλήρης συσκευασία να είναι κατάλληλη για τον ημιποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων έναντι της τιτίνης. Η πλήρης συσκευασία να περιέχει αποσπώμενες σειρές ανά 8 μικρο-βοθρία επιστρωμένα με ανασυνδυασμένο MGT30 πεπτίδιο, πλυστικό διάλυμα, διάλυμα αραίωσης, βαθμονομητές, 2 δείγματα ελέγχου (αρνητικό και θετικό), συζευγμένο ένζυμο, υπόστρωμα TMB και διάλυμα τερματισμού αντίδρασης. Ο ενζυμικός ιχνηθέτης, οι βαθμονομητές και τα δείγματα ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση. Η διαδικασία της να γίνεται σε θερμοκρασία δωματίου. Να υπάρχει δυνατότητα παροχής επιπλέον ιχνηθετών. Η πλήρης συσκευασία να περιέχει τουλάχιστον 48 μικρο-βοθρία. |  |  |  |
| 9 | Συσκευασία Δοκιμασίας Ενζυµο- Συζευγµένης Ανοσοπροσρόφησης (ELISA) για τον ποσοτικό in vitro διαγνωστικό προσδιορισμό ανθρώπινων IgM-αυτο-αντισωμάτων που κατευθύνονται έναντι της γλυκοπρωτείνης σχετιζόμενης με μυελίνη (MAG) σε ορό ασθενή. Να αποτελεί πλήρης συσκευασία για τον ποσοτικό προσδιορισμό των IgM αντισωμάτων. Η πλήρης συσκευασία να περιέχει 96 μικρο-βοθρία επικαλυμμένα με ανθρώπινη γλυκοπρωτεΐνη συσχετιζόμενη με Μυελίνη, πλυστικό διάλυμα, διάλυμα επώασης, 4 βαθμονομητές, 2 δείγματα ελέγχου (υψηλής και χαμηλής συγκέντρωσης), ένζυμο έναντι αντι- IgM αντισώματος συζευγμένο με υπεροξειδάση χρένου (HRP), υπόστρωμα TMB και διάλυμα τερματισμού αντίδρασης. Η πλήρης συσκευασία να παρέχει αντιδραστήρια επαρκή για 96 ελέγχους και να φέρει σήμανση CE. |  |  |  |
| 10 | Σετ 3 πιπετών ρυθμιζόμενου όγκου 1. Το σετ να περιλαμβάνει 3 πιπέτες ρυθμιζόμενου όγκου ως εξής 2-20ul, 20-200ul, 100-1000ul 2. Να διαθέτουν παράθυρο απεικόνισης ψηφίων με μεγέθυνση των ψηφίων το οποίο να είναι ορατό στον χειριστή κατά τη διαδικασία της χρήσης και να είναι αποστηρώσιμες στους 121οC χωρίς αποσυναρμολόγηση 3. Το ακροφύσιο να διαθέτει ελατήριο για την ευκολότερη εισαγωγή του ρύγχους 4. Για την πιπέτα 2-20ul, η απόκλιση να είναι ±1.5% στα 2ul και το βήμα ρύθμισης να είναι 0.02ul 5. Για την πιπέτα 20-200ul, η απόκλιση να είναι ±0.7% στα 20ul και το βήμα ρύθμισης να είναι 0.2ul 6. Για την πιπέτα 100-1000ul, η απόκλιση να είναι ±0.6% στα 100ul και το βήμα ρύθμισης να είναι 1ul 7. Να επιτρέπουν τη ρύθμιση από τον χρήστη αναλόγως του ιξώδους και της πυκνότητας του δείγματος 8. Να έχουν υποστεί δοκιμές ανθεκτικότητας από τον κατασκευαστή για τουλάχιστον 100,000 προσαρτήσεις και απορρίψεις ρυγχών, τουλάχιστον 200,000 χρήσεις, τουλάχιστον 50,000 αλλαγές ρύθμισης όγκου, να είναι ανθεκτικές σε περισσότερους από 175 κύκλους αποστείρωσης στους 121οC και η εξωτερική επιφάνεια να είναι ανθεκτική σε οργανικούς διαλύτες, ισχυρά οξέα και βάσεις, μεταξύ άλλων και σε υδροχλωρικό οξύ, θειικό οξύ, μεθανόλη, ακετονιτρίλιο κ.α. 9. Η κάθε πιπέτα να συνοδεύεται από ένα κουτί 96 ρυγχών αντίστοιχου όγκου. 10. Ο προμηθευτής να διαθέτει ισχύουσα επιστολή εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή για τη διάθεσή και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων του, η οποία να κατατεθεί. |  |  |  |
| 11 | Πλήρης συσκευασία προσδιορισμού ξεχωριστά, αντισωμάτων GM1, 2, 3, 4, GD1a, 1b, 2, 3, GT1a, 1b, GQ1b IgM & IgG με κηλίδα σε ορό. Η μέθοδος να χρησιμοποιείται για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων IgG ή IgM σε γαγγλιοσίδες στον ανθρώπινο ορό και το πλάσμα για τη διάγνωση αυτοάνοσων νευροπαθειών. Να είναι επίσης δυνατή η διενέργεια διαλογής αντισωμάτων IgG/IgM. Να περιέχονται 20 ταινίες με 13 εξετάσεις κηλίδας γραμμής, ρυθμιστικό διάλυμα 10x, IgG συζευγμένο ένζυμο 20χ, IgM συζευγμένο ένζυμο 20 χ, κατάλληλο υπόστρωμα, θετικό και αρνητικό δείγμα ελέγχου και επωαστικό πλαίσιο για 12 ταινίες κηλίδας. Η πλήρης συσκευασία να φέρει σήμανση CE/IVD |  |  |  |
| 12 | Αλκοολούχο, απολυμαντικό σπρέι ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, 69,71% αλκοόλης για ταχεία απολύμανση μικρών επιφανειών, μηχανημάτων και ιατροτεχνολογικών συσκευών ανθεκτικών σε αλκοόλες, διαφανές άχρωμο απολυμαντικό διάλυμα έτοιμο προς χρήση με βάση την αιθυλική αλκοόλη, είναι κατάλληλο για την ταχεία απολύμανση επιφανειών και ιατροτεχνολογικών συσκευών ανθεκτικών σε αλκοόλες, με ευρύ φάσμα δράσης σε σύντομο χρόνο, ευχάριστο άρωμα, δεν περιέχει αλδεΰδες και δεν αφήνει υπολείμματα μετά το στέγνωμα, παρουσιάζει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα εντός 30’’, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και είναι δραστικό σε βακτηρίδια, μυκοβακτηρίδια, ζύμες, μύκητες και σε ιούς, τα συστατικά του προϊόντος είναι αιθανόλη 69,71% v/w, τεταρτοταγές άλας αμμωνίου και έκδοχα, είναι βιοδιασπώμενο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και είναι Προϊόν έτοιμο προς χρήση – δράση σε 30 δευτερόλεπτα. Φέρει τη σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας. |  |  |  |
| 13 | Απολυμαντικό του 1 Lt που να περιέχει ως δραστικό συστατικό την αιθυλική αλκοόλη. Να περιέχει ενυδατικούς και μαλακτικούς παράγοντες που να καθιστούν το προϊόν κατάλληλο για συχνή χρήση. Να έχει ουδέτερο για το δέρμα pH (5,5) και να είναι δερματολογικά ελεγμένο (να κατατεθεί η σχετική μελέτη). Χωρίς άρωμα ή χρωστικές ουσίες. Δραστικό έναντι βακτηρίων, μυκοβακτηριδίων, μυκήτων και ιών (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Corona) σύμφωνα με τα ΕΝ 13727, ΕΝ 1500, ΕΝ 12791, ΕΝ 14248, ΕΝ13624, ΕΝ14476-1. Να φέρει έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ως βιοκτόνο προϊόν ΤΠ1. Να κατατεθεί το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος στα Αγγλικά (εφόσον πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν) με την πιστή μετάφραση του στα ελληνικά σύμφωνα με την ΕC 1907/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σύμφωνα τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Το προϊόν να προσφέρεται με ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία σε συσκευασία. |  |  |  |
| 14 | Ρύγχη πιπέττας από πολυπροπυλένιο για όγκο 100-1.000µl, συσκευασία των 500 τμχ., διαφανή, με ειδική επίστρωση για αποφυγή της δημιουργίας/κατακράτησης σταγονιδίων (premium surface), με δακτυλίους απομόνωσης για άριστη εφαρμογή στις πιπέττες, αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία SAL 10-6 (sterile R), αποστειρώσιμα έως τους 121°C. Να συμμορφώνονται με το ISO 8655 Να είναι συσκευασμένα σε ειδική αυτό-στηριζόμενη σακούλα σε όρθια θέση, επανασφραγιζόμενη, ανακυκλώσιμη με χρωματική κωδικοποίηση στην ετικέτα. Τα ρύγχη να έχουν διαστάσεις: Μήκος: 83,50 mm (+/- 0,2 mm) Εσωτερική διάμετρος: 0,75 mm (+/- 0,2 mm), έτσι ώστε να είναι συμβατά με τα υπάρχοντα κουτιά του εργαστηρίου που διαθέτουν αντίστοιχη χρωματική κωδικοποίηση με τις σακούλες (εσωτερικός δίσκος κουτιού). Να είναι βιολογικά αδρανή, φυσιολογικά ακίνδυνα, χωρίς βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EC/94/62 Να είναι ελεύθερα από αναστολείς της PCR, ανθρώπινο DNA, RNase και DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Να είναι κατάλληλα για όλες σχεδόν τις πιπέττες όπως Eppendorf, Gilson, Sartorius, Biohit, HTL, Brand. Να αναφερθούν αναλυτικά οι μάρκες των συμβατών πιπεττών (μονοκάναλες και πολυκάναλες) και να αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου. |  |  |  |
| 15 | Ρύγχη πιπέττας από πολυπροπυλένιο για όγκο 0-200µl, συσκευασία των 1000 τμχ., διαφανή, με ειδική επίστρωση για αποφυγή της δημιουργίας/κατακράτησης σταγονιδίων (premium surface), με δακτυλίους απομόνωσης για άριστη εφαρμογή στις πιπέττες, αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία SAL 10-6 (sterile R), αποστειρώσιμα έως τους 121°C. Να είναι συσκευασμένα σε ειδική αυτό-στηριζόμενη σακούλα σε όρθια θέση, επανασφραγιζόμενη, ανακυκλώσιμη με χρωματική κωδικοποίηση στην ετικέτα. Τα ρύγχη να έχουν διαστάσεις: Μήκος: 53,40 mm (+/- 0,2 mm) Εσωτερική διάμετρος: 0,47 mm (+/- 0,2 mm), έτσι ώστε να είναι συμβατά με τα υπάρχοντα κουτιά του εργαστηρίου που διαθέτουν αντίστοιχη χρωματική κωδικοποίηση με τις σακούλες (εσωτερικός δίσκος κουτιού). Να είναι βιολογικά αδρανή, φυσιολογικά ακίνδυνα, χωρίς βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EC/94/62 Να είναι ελεύθερα από αναστολείς της PCR, ανθρώπινο DNA, RNase και DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Να είναι κατάλληλα για όλες σχεδόν τις πιπέττες όπως Eppendorf, Gilson, Sartorius, Biohit, HTL, Brand. Να αναφερθούν αναλυτικά οι μάρκες των συμβατών πιπεττών (μονοκάναλες και πολυκάναλες) και να αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου. |  |  |  |
| 16 | Κουτιά με ρύγχη 100-1000μl. Συσκευασία των 6 κουτιών. Ρύγχη πιπέττας για όγκο 100-1.000µl, διαφανή, με διαβάθμιση και ειδική επίστρωση για αποφυγή της δημιουργίας/κατακράτησης σταγονιδίων (premium surface), με δακτυλίους απομόνωσης για άριστη εφαρμογή στις πιπέττες, αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία SAL 10-6 (sterile R), αποστειρώσιμα έως τους 121°C. Να είναι συσκευασμένα σε racks των 96 ρυγχών με χρωματική κωδικοποίηση στον εσωτερικό δίσκο (tray), ο οποίος φέρει στην μπροστινή πλευρά τις παρακάτω πληροφορίες: κωδικό προϊόντος, όγκο, Lot No και ημερομηνία λήξης. Τα κουτιά (racks) να είναι στοιβαζόμενα (stackable) και να φέρουν και στο καπάκι όλες τις ανωτέρω πληροφορίες (κωδικό προϊόντος, όγκο, Lot No και ημερομηνία λήξης). Διαστάσεις ρύγχους: Μήκος: 83,50 mm (+/- 0,2 mm) Εσωτερική διάμετρος: 0,75 mm (+/- 0,2 mm) Να είναι βιολογικά αδρανή, φυσιολογικά ακίνδυνα, χωρίς βαρέα μέτταλα σύμφωνα με την οδηγία EC/94/62. Να συμμορφώνονται με το ISO 8655. Να είναι ελεύθερα από αναστολείς της PCR, ανθρώπινο DNA, RNase και DNase, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Να είναι κατάλληλα για όλες σχεδόν τις πιπέττες όπως Eppendorf, Gilson, Sartorius, Biohit, HTL, Brand. Να αναφερθούν αναλυτικά οι μάρκες των συμβατών πιπεττών (μονοκάναλες και πολυκάναλες) και να οδεικνύονται με επίσημα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου. |  |  |  |
| 17 | Κουτιά με ρύγχη 0-200μl. Συσκευασία των 10 κουτιών. Ρύγχη πιπέττας για όγκο 0-200µl, διαφανή, με διαβάθμιση και ειδική επίστρωση για αποφυγή της δημιουργίας/κατακράτησης σταγονιδίων (premium surface), με δακτυλίους απομόνωσης για άριστη εφαρμογή στις πιπέττες, αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία SAL 10-6 (sterile R), αποστειρώσιμα έως τους 121°C. Να είναι συσκευασμένα σε racks των 96 ρυγχών με χρωματική κωδικοποίηση στον εσωτερικό δίσκο (tray), ο οποίος φέρει στην μπροστινή πλευρά τις παρακάτω πληροφορίες: κωδικό προϊόντος, όγκο, Lot No και ημερομηνία λήξης. Τα κουτιά (racks) να είναι στοιβαζόμενα (stackable) και να φέρουν και στο καπάκι όλες τις ανωτέρω πληροφορίες (κωδικό προϊόντος, όγκο, Lot No και ημερομηνία λήξης). Διαστάσεις ρύγχους: Μήκος: 53,40 mm (+/- 0,2 mm) Εσωτερική διάμετρος: 0,47 mm (+/- 0,2 mm) Να είναι βιολογικά αδρανή, φυσιολογικά ακίνδυνα, χωρίς βαρέα μέτταλα σύμφωνα με την οδηγία EC/94/62. Να συμμορφώνονται με το ISO 8655. Να είναι ελεύθερα από αναστολείς της PCR, ανθρώπινο DNA, RNase και DNase, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Να είναι κατάλληλα για όλες σχεδόν τις πιπέττες όπως Eppendorf, Gilson, Sartorius, Biohit, HTL, Brand. Να αναφερθούν αναλυτικά οι μάρκες των συμβατών πιπεττών (μονοκάναλες και πολυκάναλες) και να αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου. |  |  |  |
| 18 | Μικροφυγοκεντρικά σωληνάρια με καπάκι ασφαλείας όγκου 1.5ml, από πολυπροπυλένιο (PP), με ενσωματωμένο καπάκι, διαφανή, διαβαθμισμένα, ανθεκτικά στον βρασμό (boil-proof), με επιφάνεια γραφής frosted στο σωληνάριο και στο καπάκι., max. RCF 30.000g, ανθεκτικά στην θερμοκρασία και με ακριβή εφαρμογή στο καπάκι. Με διαστάσεις: Εξωτερική διάμετρος: 10,80 mm (+/- 0,2 mm) Ύψος (χωρίς καπάκι): 38,90 mm (+/- 0,2 mm) Και αντοχή σε θερμοκρασίες: από -70°C έως και 75°C, σε υδατόλουτρο έως και 120 °C Να είναι βιολογικά αδρανή, φυσιολογικά ακίνδυνα, ενώ να μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνεχώς σε θερμοκρασίες από 80 °C έως 100 °C. Να είναι ελεύθερα από αναστολείς της PCR, ανθρώπινο DNA, DNase και RNase, πυρετογόνα. Όλα τα ανωτέρω να τεκμηριώνονται με επίσημα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου. Συσκευασία των 500 τμχ. |  |  |  |
| 19 | Κρυοσωληνάρια όγκου 1,8/2ml εσωτερικού σπειρώματος με δακτύλιο σφραγίσματος (O-ring) και αυτοστεκούμενα. Να έχουν εξωτερική διάμετρο 12,4mm και ύψος 48,9 mm και να είναι φυσικού χρώματος. Να κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο με καπάκι από HDPE και να είναι ανθεκτικά σε θερμοκρασίες έως -196°C και +121°C. Να είναι κλάσης 10,000 (cleanroom environment), ελεύθερα από RNase, DNase και πυρετογόνα (<0.06 EU/ml), μη κυτταροτοξικά και με λευκό χώρο μεταξοτυπίας για αναγραφή στοιχείων. Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ και να συμμορφώνονται σύμφωνα με US FDA 21CRF, USP CLASS VI compliant Resin, BSE/TSE και Latex Free Statement Να διατίθενται σε συσκευασία των 1000τμχ. |  |  |  |
| 20 | Κουτιά αποθήκευσης κρυοσωληναρίων (cryo-boxes) 81 θέσεων (9 χ 9). Να διατίθενται σε λευκό χρώμα (ή σε συσκευασία 5 διαφορετικών χρωμάτων μπλε, πράσινο, κόκκινο, λευκό, κίτρινο). Κατάλληλα για χαμηλές θερμοκρασίες (- 196˚C) και για υγρό άζωτο. Κατασκευασμένα από πολυανθρακικό (PC) υψηλής ποιότητας για μακράς διάρκειας αποθήκευση και σύμφωνα με τα ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016. Να διαθέτουν διάφανο καπάκι και αριθμημένη βάση. Ανθεκτικά σε κλίβανο αποστείρωσης 121˚C. Να δέχονται σωληνάρια διαστάσεων 132 x 132 x 94,5mm των 4 – 5ml και να είναι κατάλληλα για κρυοσωληνάρια με εσωτερικό ή εξωτερικό βιδωτό πώμα. Εσωτερική συσκευασία: 5 τμχ |  |  |  |
| 21 | Medical Device Class I (acc to EU 2017/745) PPE Cat III (acc to EU 2016/425), κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, εργονομική συσκευασία που διασφαλίζει την εύκολη εξαγωγή τους από την συσκευασία, χωρίς πούδρα, ανώτερης ποιότητας του επιτρεπόμενου ποιοτικού επιπέδου που έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εξεταστικό γάντι, AQL 1,5, πλάτος: 94mm ±3, ιδανικό για χρήση: σε επεξεργασία τροφίμων, εργαστηριακούς ελέγχους, εξέταση ασθενών κλπ, μέγεθος μεσαίο. Συσκευασία 100τμχ/κουτί |  |  |  |
| 22 | Medical Device Class I (acc to EU 2017/745) PPE Cat III (acc to EU 2016/425), κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, εργονομική συσκευασία που διασφαλίζει την εύκολη εξαγωγή τους από την συσκευασία, χωρίς πούδρα, ανώτερης ποιότητας του επιτρεπόμενου ποιοτικού επιπέδου που έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εξεταστικό γάντι, AQL 1,5, πλάτος: 84mm ±3, ιδανικό για χρήση: σε επεξεργασία τροφίμων, εργαστηριακούς ελέγχους, εξέταση ασθενών κλπ, μέγεθος μικρό. Συσκευασία 100τμχ/κουτί |  |  |  |
| 23 | Μικροσωληνάρια από πολυπροπυλένιο, όγκου 1,2ml ενωμένα ανά 8. Να έχουν κοίλο πυθμένα. Να είναι αποστειρώσιμα σύμφωνα με το EN285. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον ως τους -80oC. Η διάμετρος να μην ξεπερνά τα 8.8mm ενώ το ύψος να είναι το πολύ 45mm. Η κατασκευάστρια να έχει ISO 8655, 14001 και να έχει "πράσινο πιστοποιητικό" ορθής κατασκευής. Σε συσκευασία των 120 οκτάδων (120Χ8). |  |  |  |
| 24 | Χειροκίνητη πιπέτα θετικού εκτοπισμού, κατάλληλη για ακριβή και επαναλαμβανόμενη διανομή υγρών για υγρά υψηλού ιξώδους, πυκνότητας, αφριστικά και πτητικά. Να λειτουργεί με την αρχή θετικού εκτοπισμού (positive displacement). Να διαθέτει αμιγώς μηχανική λειτουργία, χωρίς μπαταρίες. Να καλύπτει εύρος από 2μl έως 5ml. Να υποστηρίζει τουλάχιστον 59 διαφορετικούς επιμέρους όγκους διανομής. Να επιτρέπει έως και 49 διαδοχικές επαναλήψεις διανομής ανά πλήρωση. Να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης όγκου με το ένα χέρι, κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χρήστες, ακόμη και με χρήση γαντιών. Να διαθέτει ευκρινή και ευανάγνωστο δείκτη ρύθμισης διαδρομής (stroke indicator). Να διαθέτει διπλής όψης πίνακα όγκων ενσωματωμένο στο σώμα της συσκευής. Να διαθέτει εργονομικό δακτύλιο στήριξης δακτύλου για μείωση κόπωσης σε πολύωρη χρήση. Να διαθέτει εργονομικά τοποθετημένο μοχλό διανομής, κατάλληλο για χρήση με τον αντίχειρα. Να διαθέτει κουμπί εξαγωγής ρύγχους (tip ejector) που επιτρέπει ανέπαφη και ασφαλή απόρριψη των ρυγχών. Να έχει βάρος το πολύ 108gr για εργονομική χρήση σε παρατεταμένες σειρές διανομών. Η πιπέτα να είναι πλήρως συμβατή με ρύγχη PD tips του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, χωρητικότητας από 0,1ml έως 50ml. Να εξασφαλίζεται ότι η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα δεν υπερβαίνουν τις ανοχές του ISO 8655 σε όλο το εύρος όγκων. Να έχει τεκμηριωμένη απόδοση ακρίβειας ακόμη και σε χαμηλά ποσοστά ονομαστικού όγκου (2%, 6%, 10%). Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ελέγχου απόδοσης, οδηγίες χρήσης και βάση στήριξης. Να κατασκευάζεται στη Γερμανία, υπό κατοχυρωμένες πατέντες και η κατασκευάστρια εταιρεία να έχει ISO 8655, 14001 και να έχει "πράσινο πιστοποιητικό" ορθής κατασκευής. |  |  |  |
| 25 | Ρύγχη πολυπροπυλενίου όγκου 0.5ml με ελάχιστη συμβατότητα με επαναληπτική πιπέττα BRAND. Να μπορούν να αναγνωριστούν αυτόματα από την πιπέττα. Να εφαρμόζουν ερμητικά έτσι ώστε να μην διαπερνιούνται από σταγονίδια. Η κάθε παρτίδα να συνοδεύεται με πιστοποιητικό ανάλυσης. Η κατασκευάστρια να έχει ISO 8655, 14001 και να έχει "πράσινο πιστοποιητικό" ορθής κατασκευής. Συσκευασμένα ανά 100 τεμάχια. |  |  |  |
| 26 | Φυγοκεντρικοί σωλήνες 15μιλιλίτρων, συσκευασία των 25 τμχ. Φυγοκεντρικά σωληνάρια από πολυπροπυλένιο PP με βιδωτό καπάκι από πολυαιθυλένιο PE, όγκου 15ml, Ø17x120mm, με κωνικό πυθμένα, διαφανή, με ευαναγνωστη διαγράμμιση και επιφάνεια γραφής, αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία (sterile R), max. RCF 17.000g, για εύκολη χρήση με το ένα χέρι – ακόμα και με γάντια, ανθεκτικά για αποστείρωση έως και τους 121°C (χωρίς καπάκι). Αντοχή σε χαμηλή θερμοκρασία έως και - 80 °C Βιολογικά αδρανή, φυσιολογικά ακίνδυνα, χωρίς βαρέα μέτταλα σύμφωνα με την οδηγία EC/94/62. Επαφή με τρόφιμα: πρώτη ύλη σύμφωνα με τον κανονισμό EC 1935/2004. Χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα φθαλικών αλάτων. Ελεύθερα από αναστολείς της PCR, ανθρώπινο DNA και RNA, DNase και RNase, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Μη κυτταροτοξικά. Όλα τα ανωτέρω να τεκμηριώνονται με επίσημα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου. |  |  |  |
| 27 | Φυγοκεντρικοί σωλήνες 50 μιλιλίτρων, συσκευασία των 25 τμχ. Φυγοκεντρικά σωληνάρια από πολυπροπυλένιο PP με βιδωτό καπάκι από πολυαιθυλένιο PE, όγκου 50ml, Ø30x115mm, με κωνικό πυθμένα, διαφανή, πράσινο καπάκι, με ευαναγνωστη διαγράμμιση και επιφάνεια γραφής, αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία (sterile R), max. RCF 20.000g, για εύκολη χρήση με το ένα χέρι – ακόμα και με γάντια, ανθεκτικά για αποστείρωση έως και τους 121°C (χωρίς καπάκι). Αντοχή σε χαμηλή θερμοκρασία έως και - 80 °C Βιολογικά αδρανή, φυσιολογικά ακίνδυνα, χωρίς βαρέα μέτταλα σύμφωνα με την οδηγία EC/94/62. Επαφή με τρόφιμα: πρώτη ύλη σύμφωνα με τον κανονισμό EC 1935/2004. Χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα φθαλικών αλάτων. Ελεύθερα από αναστολείς της PCR, ανθρώπινο DNA και RNA, DNase και RNase, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Μη κυτταροτοξικά. Όλα τα ανωτέρω να τεκμηριώνονται με επίσημα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου. |  |  |  |
| 28 | Δοχείο απόρριψης βελονών υψηλής ποιότητα, όγκου 4 L διαστάσεων 173 x 173mm ύψους 245mm, κίτρινου χρώματος με κόκκινο πώμα. Να έχει ειδικές υποδοχές στο καπάκι για τον αποχωρισμό βελόνας – σύριγγα, ή νυστεριού. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό για να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Να διαθέτει πώμα τριών θέσεων 1) ανοιχτό 2) κλειστό για καθημερινή χρήση. Στη θέση αυτή το πώμα δύναται να ανοιχτεί με το πάτημα ενός πλήκτρου με ένα χέρι και 3) κλειστό στη θέση ασφαλείας. Στη θέση αυτή το πώμα δεν μπορεί να ξανα ανοιχτεί. Να διαθέτει ένδειξη μέγιστης πλήρωσης. Να καλύπτει τα πρότυπα κατά ISO 23907, UN και TRBA 250. ΕΟΦ |  |  |  |
| 29 | Αυτοκόλλητη μεμβράνη σφράγισης, για Elisa / EIA, με πάχος 50μm, αντοχή σε θερμοκρασίες -40°C έως +120°C, από πολυαιθυλένιο PE, να μπορεί να τρυπηθεί, να είναι διαφανής και να φέρει ακρυλική κόλλα για ισχυρή σφράγιση. Με διαστάσεις μήκος: 146,10 mm (+/- 0,2 mm) πλάτος: 79,4 mm (+/- 0,2 mm) Το προϊόν να είναι βιολογικά αδρανές και φυσιολογικά ακίνδυνο, χωρίς βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την EC/94/62. Να είναι ελεύθερο από αναστολείς της PCR, ανθρώπινο DNA και RNA, DNase και RNase, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Να διαθέτει χημική αντίσταση στο DMSO και σε διάφορους διαλύτες. Όλα τα ανωτέρω να τεκμηριώνονται με επίσημα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου. |  |  |  |
| 30 | Απορροφητικό υλικό με βάση υπεραπορροφητικό πολυμερές (SAP), σε μορφή σακουλίτσας (pouch), σχεδιασμένο για την ασφαλή μεταφορά δειγμάτων κατηγορίας A/B (UN3373), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ADR/UN. Χρησιμοποιείται μεταξύ του πρωτογενούς και δευτερογενούς περιέκτη, με σκοπό την απορρόφηση και σταθεροποίηση διαρροών βιολογικών υγρών κατά τη μεταφορά. Να έχει διαστάσεις 225 × 125 mm και χωρητικότητα απορρόφησης για το νερό: έως 169 ml και φυσιολογικού ορού (0.9%): έως 152 ml. Να εριλαμβάνει 4 ξεχωριστές θήκες (bays) για τοποθέτηση και συγκράτηση έως 4 σωληναρίων αιμοληψίας ή φιαλιδίων και να αποτρέπει τη σύγκρουση μεταξύ των δειγμάτων προσφέροντας επιπλέον απορροφητικότητα. |  |  |  |
| 31 | Πιπέττες Pasteur 1 ml LDPE, μήκους 153mm. Σύμφωνες με την European Pharmacopoeia, 7th edition (2011) & itssupplements 7.5 (07/2012) monographs 3.2.2 Plastic Containers and closures for Pharmaceutical use. Το προϊόν έχει περάσει τα USP tests συμπεριλαμβανομένου του class VI test και έχει ενταχθεί στο FDA Drug master file DMF 12123. Διαθέτει ISO ISO 10993 (externalcommunication devices for indirect blood contact for Prolonged period.) Το προιόν είναι ελεύθερο βαρεών μετάλλων σύμφωνα με ELV Direction 2000/53/EC, EU CONEG. Με επιφάνεια χαμηλής πρόσδεσης πρωτεινών. Μη αποστειρωμένες. |  |  |  |
| 32 | Η βάση να είναι κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο (PP) κατάλληλο για χρήση σε water baths και freezer χωρίς αλλοίωση της δομής. Να διαθέτει χαραγμένους αλφαριθμητικούς δείκτες για γρήγορη τοποθέτηση, ανεύρεση και ανάκτηση σωληναρίων. Να διαθέτει τέσσερις ανεξάρτητες πλευρές, ώστε να εξυπηρετεί διαφορετικούς τύπους σωληναρίων. Κάθε πλευρά να μπορεί να χρησιμοποιείται ανεξάρτητα, χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητα της βάσης. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης (linking) πολλαπλών βάσεων μεταξύ τους, ώστε να δημιουργείται μεγαλύτερη ενιαία διάταξη αποθήκευσης. Η βάση να είναι συμπαγής και εργονομική, κατάλληλη για χρήση σε πάγκο εργαστηρίου. Να παρουσιάζει εξαιρετική χημική αντοχή σε κοινά εργαστηριακά αντιδραστήρια. Να διαθέτει υψηλή θερμική αντοχή. Να είναι κατάλληλη για αποστείρωση σε αυτόκαυστο. Η βάση να περιλαμβάνει τις παρακάτω πλευρές: - Πλευρά 1: 4 οπές διαμέτρου 30mm για τοποθέτηση σωληναρίων 50ml - Πλευρά 2: 2 οπές διαμέτρου 17mm για τοποθέτηση σωληναρίων 15ml- Πλευρά 3: 32 οπές διαμέτρου 12mm για τοποθέτηση μικροσωληναρίων 1,5-2ml Πλευρά 4: 32 οπές διαμέτρου 8mm για τοποθέτηση μικροσωληναρίων 0,5ml. Να διατίθεται σε συσκευασία 5 τμχ, σε ροζ χρώμα. Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου ποιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα προϊόντος και SOP για QC (Standard Operating Procedures). |  |  |  |
| 33 | Γυάλινες φιάλες των 1000ml για αποθήκευση υγρών διαλυμάτων. Να διαθέτουν στενό λαιμό και μπλε βιδωτό καπάκι από πολυπροπυλένιο. Να είναι κατασκευασμένες από βιοπυριτικό γυαλί 3.3, διαυγές, Να έχουν στρογγυλό σχήμα, διαβαθμίσεις, DIN GL 45 σπείρωμα και δακτύλιο έκχυσης (pouring ring). Να έχουν πολύ καλή χημική και υψηλή θερμική αντοχή. Ελάχιστη θερμική διαστολή, δίνοντας υψηλή αντοχή στις αλλαγές θερμοκρασίας. Να συμμορφώνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 3585 Borosilicate glass 3.3, ASTM E438-92 Type 1, Eur. Pharmacopoeia 5.0, glass type I. Να έχουν δοκιμαστεί από το διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης Nr 3019 Glass Institute Hradec Kralovéd. Υδρολυτική κατηγορία HGB 1 κατά ISO 719, Υδρολυτική κατηγορία HGA 1 κατά ISO 720. Πιστοποίηση ISO 4796. Συσκευασία των 10 τμχ. |  |  |  |
| 34 | Να κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο (PP), ημιδιάφανο. Ψηλή μορφή και class B. Να διαθέτει δακτυλιοειδείς βαθμονομήσεις ανά 10mL, τυπωμένες με μπλε χρώμα και μεγάλη εξαγωνική βάση για καλύτερη σταθερότητα. Να έχει ύψος 44cm, επιτρεπτό όριο +/- 5ml και διάμετρο 7,6cm. Να έχει anti-drip χείλος για αποφυγή στάξεων και να αποστειρώνετε στους 121°C για 20 λεπτά. Το υλικό κατασκευής είναι non wetting ώστε να αποφεύγεται η απώλεια υγρού. Η μετρούμενη ποσότητα αντιστοιχεί στην ποσότητα που διανέμεται. Να διαθέτει πρότυπα/πιστοποιήσεις: DIN 12681 και ISO 6706 και να κατασκευάζεται σε εργαστήριο πιστοποιημένο με ISO 9001:2015. Διατίθεται ανά τεμάχιο. |  |  |  |

| Κλειστός Πίνακας II: ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ του Διαγνωστικού Τμήματος του Ε.Ι.Π. (Οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν για όλα τα είδη του πίνακα) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ |  |  |  |
| Τα ζητούμενα αντιδραστήρια ανοσοφθορισμού, θα πρέπει να συνοδεύονται από αυτόματο σύστημα προετοιμασίας πλακιδίων, το οποίο θα παραχωρηθεί στο εργαστήριο ως συνοδός εξοπλισμός και το οποίο θα πρέπει να πληροί στο ελάχιστο τις παρακάτω προδιαγραφές: | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| - Να διαχειρίζεται ταυτόχρονα τουλάχιστον 15 slides ανοσοφθορισμού. - Να έχει θέσεις για να δεχθεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 90 δείγματα, και μεγάλο αριθμό πηγαδιών αραίωσης, controls και βοηθητικών αντιδραστηρίων. - Να παρέχει τη δυνατότητα της επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον 3 διαφορετικών πλυστικών διαλυμάτων. - Να διαθέτει ανίχνευση πήγματος - Να διαθέτει μια αυτοπλενόμενη βελόνα για τη διανομή δειγμάτων και αντιδραστηρίων και μια 8-κάναλη πλυστική κεφαλή για το πλύσιμο των πλακιδίων - Να παρέχει δυνατότητα διαχείρισης όγκου διανομής 5-1000μl - Να διαθέτει bar code reader για την ανάγνωση των προς εξέταση δειγμάτων Να διαθέτει πρόγραμμα φιλικό προς τον χρήστη, με on-line βοήθεια |  |  |  |
| II. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ |  |  |  |
| - Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα, τελευταίας τεχνολογίας, αποτελούμενο από μονάδα μικροσκόπησης και ειδικό λογισμικό, κατάλληλο για την τελική ανάγνωση και αξιολόγηση των εικόνων ανοσοφθορισμού. - Να παρέχει αξιολόγηση για διαφορετικά υποστρώματα, καθώς και για συνδυασμούς αυτών (Mosaics), κυρίως για: ANA diagnostics, Neurology diagnostics / Neurology Mosaics, Autoimmune Enchephalitis Mosaics, NMOSD Screen, Autoimmune Liver Diseases / Liver Mosaics - Να παρέχει υψηλή ταχύτητα ανάγνωσης και ταυτοποίησης του δείγματος (2 δευτερόλεπτα ανά πεδίο / δείγμα). - Να παρέχει δυνατότητα άμεσης εστίασης στην εικόνα ανοσοφθορισμού, με τη βοήθεια μιας touch-screen οθόνης του συστήματος. Η μονάδα μικροσκόπησης να φέρει τα εξής χαρακτηριστικά: - Να είναι συμπαγής συσκευή με αδιάβροχο περίβλημα, κατάλληλη για τις απαιτούμενες συνθήκες φωτός. - Να έχει χωρητικότητα 5 πλακίδια με έως 10 πεδία σε καθένα από αυτά. - Να διαθέτει κώδικα ανάγνωσης για την αυτόματη αναγνώριση των προς αξιολόγηση πλακιδίων ανοσοφθορισμού, διασφαλίζοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα. - Να παρέχει αυτοματοποιημένη λήψη εικόνας σε ελάχιστο χρόνο, βασισμένη στην ταχύτατη αυτόματη εστίαση, χάρη της σύγχρονης τεχνολογίας εστίασης laser, που να διαθέτει στην κατασκευή του. - Να λειτουργεί με τη χρήση ενός μόνο αντικειμενικού φακού, 20x, για την αξιολόγηση όλων των υποστρωμάτων ανοσοφθορισμού. - Να έχει ενσωματωμένη κάμερα υψηλής ανάλυσης ώστε να παρέχει εικόνες υψηλής ευκρίνειας. - Να διαθέτει cLED - Να λειτουργεί σε εύρος φωτός 460nm – 490nm Το ειδικό λογισμικό του συστήματος να φέρει τα εξής χαρακτηριστικά: - Να είναι φιλικό και εύκολο στην χρήση. - Να έχει ενσωματωμένη βάση δεδομένων μεγάλου μεγέθους, και να παρέχει αυτόματο διαχωρισμό θετικών και αρνητικών δειγμάτων, ταυτοποίηση και καθορισμό των patterns ανοσοφθορισμού, δίνοντας επίσης προτεινόμενο τίτλο στα θετικά δείγματα, ώστε να μην απαιτούνται πρόσθετες αραιώσεις, προς εξοικονόμηση αντιδραστηρίων. - Να παρέχει στον χρήστη εξαρχής τη δυνατότητα διαχωρισμού των αποτελεσμάτων σε θετικά και αρνητικά και να επιτρέπει τη μαζική ή μεμονωμένη οριστικοποίηση αυτών. - Να παρέχει σε σύντομο χρόνο, πληροφορίες για τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, τις παρτίδες των αντιδραστηρίων, τις ζητούμενες αραιώσεις, τα είδη των υποστρωμάτων και να κάνει αυτόματη αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων, και αναζήτηση ιστορικού ασθενών. - Να παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα για προσθήκη εικόνων στην ήδη υπάρχουσα βάση δεδομένων, κατ’ εκτίμηση και επιθυμία του χρήστη. - Να παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα εισαγωγής σχολίων, ορατών ή μη από την απάντηση προς τον ασθενή. - Να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης επανάληψης της εξέτασης, κατ’ εκτίμηση του εργαστηρίου. - Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης στο LIS του εργαστηρίου. - Να είναι επιτραπέζιο, μικρών διαστάσεων και μικρού βάρους. - Να συνοδεύεται από UPS. |  |  |  |
| III. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ |  |  |  |
| - Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια θα πρέπει να διατίθενται σε πλήρεις συσκευασίες (συσκευασίαs) που θα περιέχουν όλα τα απαραίτητα για την ανάλυση αντιδραστήρια (slides με ειδικό υπόστρωμα, αραιωτικά, συζευγμένο ένζυμο, διαλύματα έκπλυσης, θετικούς και αρνητικούς μάρτυρες, καλυπτικό μέσο, στερεωτικό μέσο, καλυπτρίδες) - Η μεθοδολογία να διασφαλίζει την απόλυτη ομοιομορφία στους χρόνους επώασης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δειγμάτων που θα αναλύονται σε κάθε κύκλο - Τα πρωτόκολλα των ζητούμενων εξετάσεων να είναι όσο το δυνατό συντομότερα - Όλα τα υποστρώματα του ανοσοφθορισμού να είναι προσδεδεμένα στον φορέα τους μέσω χημικών δεσμών, για τη διασφάλιση σταθερότητας και ομοιομορφίας κατά τη διάρκεια των εκπλύσεων. - Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι της ιδίας κατασκευάστριας εταιρείας, για λόγους συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων, και να διαθέτουν CE σήμα. |  |  |  |

| Κλειστός Πίνακας II: ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ του Διαγνωστικού Τμήματος του Ε.Ι.Π. (Οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν για όλα τα είδη του πίνακα) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Τεχνικές Προδιαγραφές | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 35.1 | Πλήρες IVD συσκευασία για την ανίχνευση IgG αυτοαντισωμάτων έναντι της Yδατοπορίνης 4 (Aquaporin 4) με έμμεσο ανοσοφθορισμό σε Ανθρώπου ορό ή πλάσμα ή ΕΝΥ. Να περιέχει 10 πλάκες των 5 βοθρίων με συνδυασμό διπλού υποστρώματος (γονιδιακά εμβολιασμένων με το αντιγόνο και μη εμβολιασμένων κυττάρων EU 90) ανά δείγμα (2 Biochips σε κάθε πεδίο), προσδεδεμένων με την πρωτοποριακή τεχνική Biochips, θετικό και αρνητικό μάρτυρα έτοιμους προς χρήση, σύζευγμα IgG αντιανθρώπινης ανοσοσφαιρίνης με την φθορίζουσα χρωστική Ισοθειοκυανική φλουορεσκεΐνη, ρυθμιστικό διάλυμα και μέσο στερέωσης. Η πλήρης συσκευασία να φέρει σήμανση CE/IVD και να καλύπτει 50 ελέγχους. |  |  |  |
| 35.2 | Αντιδραστήρια ανοσοφθορισμού για τον ειδικό προσδιορισμό γλυκοπρωτεϊνης της ολιγοδεντροκυτταρικής μυελίνης (MOG) αντισωμάτων σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα ή ΕΝΥ. Η πλήρης συσκευασία να περιέχει πλακίδια (5 θέσεων /βοθρίων) με συνδυασμό διπλού υποστρώματος (γονιδιακά εμβολιασμένων με το αντιγόνο και μη εμβολιασμένων κυττάρων EU 90) ανά δείγμα (2 Biochips σε κάθε πεδίο), προσδεδεμένων με την πρωτοποριακή τεχνική Biochips, θετικό και αρνητικό μάρτυρα, συζευγμένο ένζυμο, καλυπτικό μέσο, πλυστικό διάλυμα και καλυπτρίδες. Η πλήρης συσκευασία να φέρει σήμανση CE/IVD και να καλύπτει 50 ελέγχους. |  |  |  |
| 35.3 | Δοκιμασία έμμεσου ανοσοφθορισμού για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό αυτοαντισωμάτων ΙgG έναντι της Yδατοπορίνης 4 (Aquaporin 4) και της γλυκοπρωτεϊνης της ολιγοδεντροκυτταρικής μυελίνης (MOG), σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα ή ΕΝΥ. Η πλήρης συσκευασία να περιέχει πλακίδια (5 θέσεων/βοθρίων) που θα φέρουν συνδυασμό 3 υποστρωμάτων (γονιδιακά εμβολιασμένων με τα δύο αντιγόνα και μη εμβολιασμένων κυττάρων EU 90) ανά δείγμα (3 Biochips σε κάθε πεδίο), προσδεδεμένων με την πρωτοποριακή τεχνική Biochips, θετικό και αρνητικό μάρτυρα, συζευγμένο ένζυμο, καλυπτικό μέσο, πλυστικό διάλυμα και καλυπτρίδες. Η πλήρης συσκευασία να φέρει σήμανση CE/IVD και να καλύπτει 50 ελέγχους. |  |  |  |
| 35.4 | Δοκιμασία έμμεσου ανοσοφθορισμού για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό αυτοαντισωμάτων ΙgG έναντι της Yδατοπορίνης 4 (Aquaporin 4) και της γλυκοπρωτεϊνης της ολιγοδεντροκυτταρικής μυελίνης (MOG), σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα ή ΕΝΥ. Η πλήρης συσκευασία να περιέχει πλακίδια (5 θέσεων/βοθρίων) που θα φέρουν συνδυασμό 3 υποστρωμάτων (γονιδιακά εμβολιασμένων με τα δύο αντιγόνα και μη εμβολιασμένων κυττάρων EU 90) ανά δείγμα (3 Biochips σε κάθε πεδίο), προσδεδεμένων με την πρωτοποριακή τεχνική Biochips, θετικό και αρνητικό μάρτυρα, συζευγμένο ένζυμο, καλυπτικό μέσο, πλυστικό διάλυμα και καλυπτρίδες. Η πλήρης συσκευασία να φέρει σήμανση CE/IVD και να καλύπτει 100 ελέγχους. |  |  |  |
| 35.5 | Δοκιμασία έμμεσου ανοσοφθορισμού για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό IgG αντισωμάτων έναντι καρδιακών & σκελετικών μυών, σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα. Η πλήρης συσκευασία να περιέχει πλακίδια που θα φέρουν συνδυασμό υποστρωμάτων (2 διακριτές κηλίδες στο ίδιο πεδίο) καρδιακού μυός και μυϊκού iliopsoas πιθήκου, θετικό και αρνητικό μάρτυρα, συζευγμένο ένζυμο, καλυπτικό μέσο, πλυστικό διάλυμα και καλυπτρίδες. Η πλήρης συσκευασία να φέρει σήμανση CE/IVD και να περιέχει 50 ελέγχους. |  |  |  |
| 35.6 | Δοκιμασία έμμεσου ανοσοφθορισμού για in vitro προσδιορισμό αυτοαντισωμάτων IgΑGΜ έναντι των αντιγόνων των εμμύελων νεύρων σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα. Η πλήρης συσκευασία να περιέχει πλακίδια που φέρουν υπόστρωμα νεύρων πιθήκου (nervus suralis) και να είναι σταθερά προσδεδεμένο με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, μέσω τεχνικής με Biochips. Η συσκευασία να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης (θετικό και αρνητικό μάρτυρα, συζευγμένο ένζυμο, καλυπτικό μέσο, στερεωτικό μέσο, πλυστικό διάλυμα και καλυπτρίδες). Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο. Συσκευασία των 50 ελέγχων |  |  |  |
| 35.7 | Δοκιμασία έμμεσου ανοσοφθορισμού για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό IgΑGΜ αυτοαντισωμάτων έναντι των αντιγόνων των εμμύελων και αμύελων νεύρων, σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα ή ΕΝΥ. Η πλήρης συσκευασία να περιέχει πλακίδια που θα φέρουν συνδυασμό υποστρωμάτων (3 διακριτές κηλίδες στο ίδιο πεδίο) παρεγκεφαλίδας, νεύρων και εντερικού ιστού πιθήκου. Η συσκευασία να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης (θετικό και αρνητικό μάρτυρα, συζευγμένο ένζυμο, καλυπτικό μέσο, στερεωτικό μέσο, πλυστικό διάλυμα και καλυπτρίδες). Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο. Συσκευασία των 50 ελέγχων |  |  |  |
| 35.8 | Δοκιμασία έμμεσου ανοσοφθορισμού για in vitro προσδιορισμό αυτοαντισωμάτων ΙgG έναντι του υποδοχέα του γλουταμινικού οξέως (τύπου NMDA), σε ανθρώπινο ορό, ΕΝΥ ή πλάσμα. Η πλήρης συσκευασία να περιέχει πλακίδια που θα φέρουν συνδυασμό υποστρωμάτων (2 κηλίδες στο ίδιο πεδίο, διαμολυσμένων κυττάρων, με έλεγχο διαμόλυνσης) και να είναι σταθερά προσδεδεμένα με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, μέσω τεχνικής με Biochips. Η συσκευασία να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης (θετικό και αρνητικό μάρτυρα, συζευγμένο ένζυμο, καλυπτικό μέσο, στερεωτικό μέσο, πλυστικό διάλυμα και καλυπτρίδες). Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο. Συσκευασία των 50 ελέγχων |  |  |  |
| 35.9 | Δοκιμασία έμμεσου ανοσοφθορισμού για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό αυτοαντισωμάτων ΙgG έναντι του υποδοχέα του γλουταμινικού οξέως (τύποι NMDA, AMPA1, AMPA2), σχετιζόμενη με κοντακτίνη πρωτεΐνη 2 (CASPR2) και αδρανοποιημένη πρωτεΐνη 1 γλοιώματος εμπλουτισμένη σε λευκίνη ( LGI1), του μεταβοτροπικού υποδοχέας του γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA B1) και της πρωτεϊνης 6 ομοιάζουσα την διπεπτιδυλ-αμινοπεπτιδάση (DPPX) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα ή ΕΝΥ. Η πλήρης συσκευασία να περιέχει πλακίδια που θα φέρουν συνδυασμό 6 υποστρωμάτων (6 διακριτές κηλίδες στο ίδιο πεδίο) διαμολυσμένων κυττάρων. Η συσκευασία να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης (θετικό και αρνητικό μάρτυρα, συζευγμένο ένζυμο, καλυπτικό μέσο, στερεωτικό μέσο, πλυστικό διάλυμα και καλυπτρίδες). Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο. Συσκευασία των 50 ελέγχων |  |  |  |
| 35.10 | Δοκιμασία έμμεσου ανοσοφθορισμού για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό αυτοαντισωμάτων ΙgG έναντι του υποδοχέα του γλουταμινικού οξέως (τύποι NMDA, AMPA1, AMPA2), σχετιζόμενη με κοντακτίνη πρωτεΐνη 2 (CASPR2) και αδρανοποιημένη πρωτεΐνη 1 γλοιώματος εμπλουτισμένη σε λευκίνη ( LGI1), του μεταβοτροπικού υποδοχέας του γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA B1) και της πρωτεϊνης 6 ομοιάζουσα την διπεπτιδυλ-αμινοπεπτιδάση (DPPX) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα ή ΕΝΥ. Η πλήρης συσκευασία να περιέχει πλακίδια που θα φέρουν συνδυασμό 6 υποστρωμάτων (6 διακριτές κηλίδες στο ίδιο πεδίο) διαμολυσμένων κυττάρων. Η συσκευασία να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης (θετικό και αρνητικό μάρτυρα, συζευγμένο ένζυμο, καλυπτικό μέσο, στερεωτικό μέσο, πλυστικό διάλυμα και καλυπτρίδες). Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο. Συσκευασία των 100 ελέγχων |  |  |  |
| 35.11 | Δοκιμασία έμμεσου ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό αυτοαντισωμάτων ΙgG έναντι της ειδικής μυικής κινάσης (MuSK), σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα για τον έλεγχο της μυασθένειας gravis. Η πλήρης συσκευασία να περιέχει πλακίδια που θα φέρουν συνδυασμό 2 υποστρωμάτων (2 διακριτές κηλίδες στο ίδιο πεδίο) διαμολυσμένων κυττάρων, με έλεγχο της διαμόλυνσης. Η συσκευασία να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης (θετικό και αρνητικό μάρτυρα, συζευγμένο ένζυμο, καλυπτικό μέσο, στερεωτικό μέσο, πλυστικό διάλυμα και καλυπτρίδες). Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο Συσκευασία των 50 ελέγχων |  |  |  |
| 35.12 | Δοκιμασία έμμεσου ανοσοφθορισμού για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό αυτοαντισωμάτων ΙgG έναντι του ενήλικα υποδοχέα Ακετυλοχολίνης (AChR-E) και του εμβρυικού υποδοχέα Ακετυλοχολίνης (AChR-G), σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα για τον έλεγχο της μυασθένειας gravis. Η πλήρης συσκευασία να περιέχει πλακίδια που θα φέρουν συνδυασμό 3 υποστρωμάτων (3 διακριτές κηλίδες στο ίδιο πεδίο) διαμολυσμένων κυττάρων, με έλεγχο της διαμόλυνσης. Η συσκευασία να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης (θετικό και αρνητικό μάρτυρα, συζευγμένο ένζυμο, καλυπτικό μέσο, στερεωτικό μέσο, πλυστικό διάλυμα και καλυπτρίδες). Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο. Συσκευασία των 50 ελέγχων |  |  |  |
| 35.13 | Δοκιμασία έμμεσου ανοσοφθορισμού για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό αυτοαντισωμάτων ΙgG έναντι της πρωτεΐνης που σχετίζεται με τον εκφυλισμό της ανθρώπινης παρεγκεφαλίδας 2 (Yo/CDR2), τον Υποδοχέα που σχετίζεται με τον επιδερμικό αυξητικό παράγοντα Delta/Notch (DNER), τον Υποδοχέα Ινοσιτόλης 1,4,5-Τριφωσφορικού Τύπου 1 (ITPR1) και την ανθρακική ανυδράση σχετική πρωτεΐνη VIII (CARPVIII) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα ή ΕΝΥ. Η πλήρης συσκευασία να περιέχει πλακίδια που θα φέρουν συνδυασμό 4 υποστρωμάτων (4 διακριτές κηλίδες στο ίδιο πεδίο) διαμολυσμένων κυττάρων και να είναι σταθερά προσδεδεμένα με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, μέσω τεχνικής με Biochips. Η συσκευασία να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης (θετικό και αρνητικό μάρτυρα, συζευγμένο ένζυμο, καλυπτικό μέσο, στερεωτικό μέσο, πλυστικό διάλυμα και καλυπτρίδες). Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο. Συσκευασία των 50 ελέγχων |  |  |  |
| 35.14 | Δοκιμασία έμμεσου ανοσοφθορισμού για in vitro προσδιορισμό αυτοαντισωμάτων ΙgG έναντι του IgLON5, σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα. Η πλήρης συσκευασία να περιέχει πλακίδια που θα φέρουν συνδυασμό υποστρωμάτων (2 κηλίδες στο ίδιο πεδίο, διαμολυσμένων κυττάρων, με έλεγχο διαμόλυνσης) και να είναι σταθερά προσδεδεμένα με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, μέσω τεχνικής με Biochips. Η συσκευασία να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης (θετικό και αρνητικό μάρτυρα, συζευγμένο ένζυμο, καλυπτικό μέσο, στερεωτικό μέσο, πλυστικό διάλυμα και καλυπτρίδες). Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο. Συσκευασία των 50 ελέγχων |  |  |  |
| 35.15 | Δοκιμασία έμμεσου ανοσοφθορισμού για in vitro προσδιορισμό αυτοαντισωμάτων ΙgG έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμινικού οξέως (GAD) 65kDa, σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα. Η πλήρης συσκευασία να περιέχει πλακίδια που θα φέρουν συνδυασμό υποστρωμάτων (2 κηλίδες στο ίδιο πεδίο, διαμολυσμένων κυττάρων, με έλεγχο διαμόλυνσης) και να είναι σταθερά προσδεδεμένα με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, μέσω τεχνικής με Biochips. Η συσκευασία να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης (θετικό και αρνητικό μάρτυρα, συζευγμένο ένζυμο, καλυπτικό μέσο, στερεωτικό μέσο, πλυστικό διάλυμα και καλυπτρίδες). Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο. Συσκευασία των 50 ελέγχων |  |  |  |
| 35.16 | Δοκιμασία έμμεσου ανοσοφθορισμού για in vitro προσδιορισμό αυτοαντισωμάτων ΙgG έναντι των καναλιών Ιόντων Καλίου & των συνοδών πρωτεϊνών τους: σχετιζόμενη με κοντακτίνη πρωτεΐνη 2 (CASPR2) και αδρανοποιημένη πρωτεΐνη 1 γλοιώματος εμπλουτισμένη σε λευκίνη ( LGI1) σε ανθρώπιμο ορό ή πλάσμα. Η πλήρης συσκευασία να περιέχει πλακίδια που θα φέρουν συνδυασμό υποστρωμάτων (3 κηλίδες στο ίδιο πεδίο, διαμολυσμένων κυττάρων, με έλεγχο διαμόλυνσης) και να είναι σταθερά προσδεδεμένα με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, μέσω τεχνικής με Biochips. Η συσκευασία να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης (θετικό και αρνητικό μάρτυρα, συζευγμένο ένζυμο, καλυπτικό μέσο, στερεωτικό μέσο, πλυστικό διάλυμα και καλυπτρίδες). Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο. Συσκευασία των 50 ελέγχων |  |  |  |
| 35.17 | Δοκιμασία έμμεσου ανοσοφθορισμού για in vitro προσδιορισμό αυτοαντισωμάτων IgG έναντι νησιδίων παγκρέατος σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα. Η πλήρης συσκευασία να περιέχει πλακίδια που φέρουν υπόστρωμα παγκρέατος πιθήκου και να είναι σταθερά προσδεδεμένο με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, μέσω τεχνικής με Biochips. Η συσκευασία να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης (θετικό και αρνητικό μάρτυρα, συζευγμένο ένζυμο, καλυπτικό μέσο, στερεωτικό μέσο, πλυστικό διάλυμα και καλυπτρίδες). Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο. Συσκευασία των 50 ελέγχων |  |  |  |
| 35.18 | Δοκιμασία έμμεσου ανοσοφθορισμού για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό IgΑGΜ αυτοαντισωμάτων έναντι των αντιγόνων των εμμύελων και αμύελων νεύρων, αλλά και των νησιδίων παγκρέατος σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα ή ΕΝΥ. Η πλήρης συσκευασία να περιέχει πλακίδια που θα φέρουν συνδυασμό υποστρωμάτων (4 διακριτές κηλίδες στο ίδιο πεδίο) παρεγκεφαλίδας, νεύρων, εντερικού ιστού και παγκρέατος πιθήκου και να είναι σταθερά προσδεδεμένο με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, μέσω τεχνικής με Biochips. Η συσκευασία να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης (θετικό και αρνητικό μάρτυρα, συζευγμένο ένζυμο, καλυπτικό μέσο, στερεωτικό μέσο, πλυστικό διάλυμα και καλυπτρίδες). Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο. Συσκευασία των 50 ελέγχων |  |  |  |
| 35.19 | Δοκιμασία έμμεσου ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό αντιπυρηνικών (ΑΝΑ) αντισωμάτων σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα. Η πλήρης συσκευασία να περιέχει πλακίδια που σε κάθε πεδίο θα φέρουν HΕp-2 κύτταρα, σταθερά προσδεδεμένα με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, μέσω τεχνικής με Biochips. Η συσκευασία να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης (θετικό και αρνητικό μάρτυρα, συζευγμένο ένζυμο, στερεωτικό μέσο, καλυπτικό μέσο, πλυστικό διάλυμα και καλυπτρίδες). Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο. Συσκευασία των 50 ελέγχων |  |  |  |
| 35.20 | Ειδικές πλάκες 96 θέσεων, κατάλληλες για την αραίωση των προς εξέταση δειγμάτων |  |  |  |
| 35.21 | Ειδικές πλάκες 96 θέσεων, κατάλληλες για την τιτλοποίηση των εξεταζόμενων δειγμάτων |  |  |  |
| 35.22 | Ειδικό διάλυμα κατάλληλο για την αυτοματοποιημένη ολοκλήρωση της μεθόδου |  |  |  |

| Κλειστός Πίνακας IΙΙ: ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ του Διαγνωστικού Τμήματος του Ε.Ι.Π. (Οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν για όλα τα είδη του πίνακα) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΠΡΟΣΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (IMMUNOBLOT) |  |  |  |  |
|  | # Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | 1. Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης αυτοαντισωμάτων, μέσω ανάστροφου υβριδισμού σε αντιγόνα προσδεδεμένα σε μεμβράνη και να είναι τελευταίας τεχνολογίας 2. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα για τη διεκπεραίωση όλων των πρωτοκόλλων, από το πρώτο έως το τελευταίο στάδιο, δηλαδή από την ταυτοποίηση των δειγμάτων έως την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων 3. Να είναι εύκολο και απλό στη χρήση & να απαιτεί την ελάχιστη δυνατή συντήρηση 4. Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης εξετάσεων για την ανίχνευση διαφορετικής κατηγορίας αυτοαντισωμάτων συνδυαστικά στο ίδιο run 5. Να έχει μεγάλη παραγωγικότητα, επιτρέποντας τη μεγαλύτερη δυνατή σε αριθμό (τουλάχιστον 40) ταυτόχρονη ανάλυση ταινιών ανά κύκλο εργασίας 6. Να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης ορών ελέγχου σε κάθε κύκλο εργασίας 7. Να διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα ταυτοποίησης δειγμάτων, μέσω ενσωματωμένου bar-code scanner προς αποφυγή σφαλμάτων 8. Να διαθέτει τουλάχιστον 6 αντλίες για την τοποθέτηση αντιδραστηρίων 9. Να διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης της ποσότητας των δειγμάτων και να παρέχει δυνατότητα ελάχιστου όγκου διανομής δειγμάτων 15μl 10. Η αραίωση των δειγμάτων να μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα, πάνω στο ειδικό φορέα, με την προσθήκη του απαιτούμενου αραιωτικού διαλύματος 11. Οι επωάσεις να πραγματοποιούνται υπό διαρκή ανάδευση 12. Να διαθέτει πέρα από τις θέσεις τοποθέτησης των αντιδραστηρίων, επιπλέον θέσεις για το βοηθητικό υγρό του συστήματος και για το δοχείο αποβλήτων 13. Να διαθέτει ανιχνευτή στάθμης και σύστημα ειδοποίησης πλήρωσης ή έλλειψης ποσότητας 14. Να διαθέτει μονοχρωματική CCD κάμερα με LED πράσινου φωτισμού, ώστε να επιτυγχάνεται η ψηφιοποίηση των ταινιών σε φυσιολογικές συνθήκες φωτισμού, κατευθείαν από το δίσκο επώασης (incubation tray) αυτών 15. Να συνοδεύεται από ειδικό λογισμικό (software) που να επιτρέπει την αντικειμενικοποιημένη ανάγνωση των ταινιών μέσω ειδικής κάμερας, την ποσοτικοποίηση ή ημιποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων, και τη φύλαξη της εικόνας τους σε ηλεκτρονική μορφή 16. Να παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα διαχείρισης δεδομένων του Νοσοκομείου (LIS), μέσω του ειδικού λογισμικού ανάγνωσης ταινιών 17. Η ανάκτηση & αποθήκευση των εικόνων σε ηλεκτρονική μορφή να γίνεται για κάθε ταινία μεμονωμένα & να παρέχεται η δυνατότητα να ονομαστούν βάσει των στοιχείων της λίστας εργασίας ή των δειγμάτων 18. Η λειτουργία του όλου συστήματος να ελέγχεται μέσω Η/Υ 19. Να διαθέτει CE σήμανση |  |  |  |
|  | Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | - Τα ζητούμενα αντιδραστήρια να είναι πλήρεις συσκευασίες, που να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα υλικά και διαλύματα για την εκτέλεση της εξέτασης (ταινίες με αντιγόνα –είτε σε διακριτές μπάντες, είτε ως ηλεκτροφορητικό ανάπτυγμα-, θετικό μάρτυρα, sample buffer, conjugate, wash buffer, substrate solution και φορείς επώασης, κ.α.) - Να μπορούν να δουλευτούν ακόμη και ως monotest για κάθε strip - Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να χαρακτηρίζονται, όσο αυτό είναι δυνατό, από όμοια πρωτόκολλα ανάλυσης, ώστε να επιτρέπουν τον ευχερή συνδυασμό ανάλυσης ομοειδών εξετάσεων - Η μέθοδος να είναι απλή, να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και να παρέχει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα. - Η αξιολόγηση να μην γίνεται με σύγκριση έντασης χρώματος μεταξύ της εμφανιζόμενης μπάντας και του θετικού και αρνητικού μάρτυρα της ταινίας - Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διατίθενται σε συσκευασίες των 16 tests - Να διαθέτουν CE mark και να είναι σύμφωνα με την οδηγία IVD της Ε.Ε - Τα αντιδραστήρια της συγκεκριμένης ομάδας θα πρέπει να είναι της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας, προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα & ικανά να διασταυρωθούν - Να υπάρχει συμβατότητα των προσφερόμενων αντιδραστηρίων με τον προσφερόμενο αναλυτή - Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα σε επαρκείς συσκευασίες για την εκτέλεση του συνολικού αριθμού των ζητούμενων εξετάσεων |  |  |  |
|  | Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | - Δοκιμασία ανοσοαποτύπωσης για in vitro προσδιορισμό αυτοαντισωμάτων IgG έναντι της αυτοάνοσης φλεγμονώδους μυοπάθειας (Mi-2 alpha, Mi-2 beta, TIF1g, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM/Scl-100, PM/Scl-75, Jo1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro52, και πρόσθετα cN-1A, HMGCR) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα, με υπόστρωμα αντιγόνα στυπωμένα σε μεμβράνη ταινίας (strip). Συσκευασία των 16 ελέγχων - Δοκιμασία ανοσοαποτύπωσης για in vitro προσδιορισμό αυτοαντισωμάτων IgG έναντι παρανεοπλασματικών νευρολογικών συνδρόμων (Ri, Hu, Yo, αμφιφυσίνη, PNMA2 (Ma-2), CV2, ρεκοβερίνη, SOX1, titin, Zic4, αποκαρβοξυλάσης του γλουταμινικού οξέως (GAD) 65kDa , Tr (DNER), χωριστά) σε ανθρώπου ορό ή πλάσμα, με υπόστρωμα αντιγόνα στυπωμένα σε μεμβράνη ταινίας (strip). Συσκευασία των 16 ελέγχων - Φορέας επώασης, κατάλληλος για την ανάλυση δειγμάτων, με τη μέθοδο της ανοσοαποτύπωσης - Ειδικό πλυστικό διάλυμα - Δοκιμασία ανοσοαποτύπωσης για in vitro προσδιορισμό ειδικών αυτοαντισωμάτων τάξης IgΜ έναντι γαγγλιοσιδών (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b χωριστά) σε ορό ανθρώπου ή πλάσμα, με υπόστρωμα αντιγόνα στυπωμένα σε μεμβράνη ταινίας (strip). Συσκευασία των 16 ελέγχων - Δοκιμασία ανοσοαποτύπωσης για in vitro προσδιορισμό ειδικών αυτοαντισωμάτων τάξης IgG έναντι γαγγλιοσιδών (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b χωριστά) σε ορό ανθρώπου ή πλάσμα, με υπόστρωμα αντιγόνα στυπωμένα σε μεμβράνη ταινίας (strip). Συσκευασία των 16 ελέγχων |  |  |  |
| Κλειστός Πίνακας ΙΙΙ: ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ του Διαγνωστικού Τμήματος του Ε.Ι.Π. |  |  |  |  |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 36.1 | Δοκιμασία ανοσοαποτύπωσης για in vitro προσδιορισμό αυτοαντισωμάτων IgG έναντι της αυτοάνοσης φλεγμονώδους μυοπάθειας (Mi-2 alpha, Mi-2 beta, TIF1g, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM/Scl-100, PM/Scl-75, Jo1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro52, και πρόσθετα cN-1A, HMGCR ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα, με υπόστρωμα αντιγόνα στυπωμένα σε μεμβράνη ταινίας (strip). Τo προσφερόμενο αντιδραστήριο θα πρέπει να διατίθεται σε πλήρη συσκευασία που θα περιέχει όλα τα απαραίτητα για την ανάλυση υλικά (θετικό μάρτυρα, ρυθμιστικό διάλυμα, συζευγμένο ένζυμο, πλυστικό διάλυμα, διάλυμα υποστρώματος και φορείς επώασης). Να μπορεί να δουλευτεί ακόμη και ως μονός έλεγχος για κάθε ταινία, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός για τη χρήση του. Η μέθοδος να είναι απλή, να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και να παρέχει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα. Να διαθέτει CE και IVD σήμανση. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων να γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού (software) που να επιτρέπει την αντικειμενικοποιημένη ανάγνωση των ταινιών μέσω σαρωτή, την ποσοτικοποίηση ή ημιποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων, και τη φύλαξη της εικόνας τους σε ηλεκτρονική μορφή (από όπου θα γίνεται και η ανάκληση τους όταν απαιτείται), προϋποθέτοντας την παροχή του όποιου εξοπλισμού απαιτείται για αυτόν τον σκοπό. Συσκευασία των 16 ελέγχων |  |  |  |
| 36.2 | Δοκιμασία ανοσοαποτύπωσης για in vitro προσδιορισμό αυτοαντισωμάτων IgG έναντι παρανεοπλασματικών νευρολογικών συνδρόμων (Ri, Hu, Yo, αμφιφυσίνη, PNMA2 (Ma-2), CV2, ρεκοβερίνη, SOX1, titin, Zic4, αποκαρβοξυλάσης του γλουταμινικού οξέως (GAD) 65kDa , Tr (DNER), χωριστά) σε ανθρώπου ορό ή πλάσμα, με υπόστρωμα αντιγόνα στυπωμένα σε μεμβράνη ταινίας (strip). Η συσκευασία να περιέχει όλα τα απαιτούμενα αντιδραστήρια για την εκτέλεση του προσδιορισμού, να μπορεί να δουλευτεί ακόμη και ως μονός έλεγχος για κάθε ταινία, και να μην απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό για τη χρήση του. Η μέθοδος να είναι απλή, να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα & να παρέχει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα. Να διαθέτει CE σήμανση και να είναι σύμφωνο με την οδηγία IVD της Ε.Ε. Συσκευασία των 16 ελέγχων |  |  |  |
| 36.3 | Φορείς επώασης για την ταυτόχρονη ανάλυση 44 δειγμάτων, με τη μέθοδο της ανοσοαποτύπωσης. |  |  |  |
| 36.4 | Ειδικό διάλυμα, κατάλληλο για το καθαρισμό και την απολύμανση των επιμέρους μερών του αναλυτή |  |  |  |
| 36.5 | Δοκιμασία ανοσοαποτύπωσης για in vitro προσδιορισμό ειδικών αυτοαντισωμάτων τάξης IgΜ έναντι γαγγλιοσιδών (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b χωριστά) σε ορό ανθρώπου ή πλάσμα, με υπόστρωμα αντιγόνα στυπωμένα σε μεμβράνη ταινίας (strip). Η συσκευασία να περιέχει όλα τα απαιτούμενα αντιδραστήρια για την εκτέλεση του προσδιορισμού, να μπορεί να δουλευτεί ακόμη και ως μονός έλεγχος για κάθε ταινία, και να μην απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό για τη χρήση του. Η μέθοδος να είναι απλή, να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα & να παρέχει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα. Να διαθέτει CE σήμανση και να είναι σύμφωνο με την οδηγία IVD της Ε.Ε. Συσκευασία των 16 ελέγχων |  |  |  |
| 36.6 | Δοκιμασία ανοσοαποτύπωσης για in vitro προσδιορισμό ειδικών αυτοαντισωμάτων τάξης IgG έναντι γαγγλιοσιδών (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b χωριστά) σε ορό ανθρώπου ή πλάσμα, με υπόστρωμα αντιγόνα στυπωμένα σε μεμβράνη ταινίας (strip). Η συσκευασία να περιέχει όλα τα απαιτούμενα αντιδραστήρια για την εκτέλεση του προσδιορισμού, να μπορεί να δουλευτεί ακόμη και ως μονός έλεγχος για κάθε ταινία, και να μην απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό για τη χρήση του. Η μέθοδος να είναι απλή, να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα & να παρέχει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα. Να διαθέτει CE σήμανση και να είναι σύμφωνο με την οδηγία IVD της Ε.Ε. Συσκευασία των 16 ελέγχων |  |  |  |
| Κλειστός Πίνακας IV: ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ του Διαγνωστικού Τμήματος του Ε.Ι.Π. |  |  |  |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΑΡΟΖΗΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | - Να είναι ενιαία μονάδα με ενσωματωμένο scanner και να εκτελεί σε αγαρόζη τις παρακάτω εξετάσεις: - Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών Ορού, Ούρων, ΕΝΥ (high resolution)-χωρίς συμπύκνωση - Ανίχνευση ολιγοκλωνικών ζωνών στο ΕΝΥ με ισοηλεκτρική εστίαση. - Ανίχνευση των διαφορετικών φαινοτύπων της Α1ΑΤ (Α1 αντιθρυψίνης) με ισοηλεκτρική εστίαση. - Το τροφοδοτικό του συστήματος να παρέχει τάση μέχρι 1500 V, για την διεξαγωγή των εξετάσεων της ισοηλεκτρικής εστίασης όπου είναι απαραίτητη η επίτευξη δυναμικού τουλάχιστον 1000 V (π.χ. ηλεκτροφόρηση ΕΝΥ ή Α1ΑΤ με Ισοηλεκτρική εστίαση). - Η εναπόθεση του δείγματος να γίνεται με ειδικούς επιθέτες μιας χρήσης και να μην απαιτούνται πάνω από 10 μl δείγματος. - Η ηλεκτροφόρηση να εκτελείται υπό συνεχή τάση ή ένταση ή ισχύ, ανάλογα με το πρωτόκολλο της κάθε εξέτασης. - Να διαθέτει κλείδωμα ασφαλείας κατά την διάρκεια λειτουργίας του με σκοπό την προστασία των χειριστών αλλά και της διαδικασίας. - Να έχει την δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης του λογισμικού του. - Να διαθέτει προγράμματα ελέγχου λειτουργίας και ειδοποιήσεις (alarms) για πιθανή δυσλειτουργία. |  |  |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 37.1 | Πλήρης συσκευασία που προορίζεται για την ανίχνευση ολιγοκλωνικών ζωνών στο ΕΝΥ με ισοηλεκτρική εστίαση στο σύστημα ηλεκτροφόρησης «Sebia», (παράλληλη ανάλυση σε ζεύγος “ορού-ΕΝΥ’’ για κάθε ασθενή), ακολουθούμενη από ανοσοκαθήλωση με ενζυματικά σημασμένο anti-IgG αντιορό (ώστε να ανιχνεύονται μόνο οι “πραγματικές’’ IgG ολιγοκλωνικές ζώνες). Πλήρης συσκευασία που να περιλαμβάνει επιθέτες τοποθέτησης των δειγμάτων, ταινίες ρυθμιστικού διαλύματος, διάλυμα αιθυλενογλυκόλης, καθοδικό & ανοδικό διάλυμα, ταινίες (με αριθμό δειγμάτων: 9 ανά ταινία) και όλα τα απαραίτητα για την τεχνική. Το αντιδραστήριο να διαθέτει CE σήμανση και να είναι σύμφωνο με την οδηγία IVD της Ε.Ε. Η συσκευασία να περιέχει 90 τεστ. |  |  |  |
| 37.2 | Ειδικά σημασμένα με υπεροξειδάση χρένου ολικά IgG-αντιανθρώπινα αντισώματα για χρώση γέλης στο σύστημα ηλεκροφόρησης Sebia. |  |  |  |
| 37.3 | Πλυστικό διάλυμα για σύστημα ηλεκροφόρησης Sebia. 80 ml |  |  |  |
| 37.4 | Αποχρωματικό διάλυμα για σύστημα ηλεκροφόρησης Sebia. 100 ml |  |  |  |
| Κλειστός Πίνακας V: ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ για τον έλεγχο επιπέδων βιολογικών παραγόντων και τον έλεγχο έναντι νευροεκφυλιστικών παθήσεων με τη μέθοδο χημειοφωταύγειας με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για Διαγνωστικού Τμήματος του Ε.Ι.Π |  |  |  |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ |  |  |  |
|  | 1. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα, τελευταίας τεχνολογίας, βασισμένο στην τεχνική της χημειοφωταύγειας 2. Να επιτρέπει την ταυτόχρονη φόρτωση έως και 15 διαφορετικών αντιδραστηρίων 3. Να επιτρέπει τη ταυτόχρονη φόρτωση έως και 120 δειγμάτων ανά κύκλο εργασίας 4. Να δέχεται πρωταρχικά σωληνάρια διαφόρων διαστάσεων και τύπων 5. Να επιτρέπει τη συνεχή φόρτωση δειγμάτων και αντιδραστηρίων 6. Να διαθέτει ειδικούς υποδοχείς για τη φόρτωση των δειγμάτων, των βαθμονομητών και των ορών ελέγχου 7. Να διαθέτει random access λειτουργία, και δυνατότητα ανάλυσης επειγόντων δειγμάτων σε προτεραιότητα (STAT) 8. Να διασφαλίζει πλήρη ιχνηλασιμότητα αντιδραστηρίων, αναλωσίμων και όλης της διαδικασίας ανάλυσης των δειγμάτων 9. Να διαθέτει ψυχόμενες θέσεις για την τοποθέτηση των αντιδραστηρίων 10. Να πραγματοποιεί συνεχή ανακίνηση στα μαγνητικά σφαιρίδια των αντιδραστηρίων 11. Να έχει τη δυνατότητα εξαγωγής του πρώτου αποτελέσματος σε λιγότερο από 30 λεπτά 12. Να διαχειρίζεται δείγματα ορού, πλάσματος, αλλά και άλλων βιολογικών υγρών, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εξέτασης 13.Να επιτρέπει την ανάλυση παιδιατρικών δειγμάτων 14. Να πραγματοποιεί αυτόματη αραίωση και προ επεξεργασία των προς εξέταση δειγμάτων, όπου απαιτείται. 15. Να διαθέτει barcode reader τόσο για την ανάγνωση των δειγμάτων όσο και των αντιδραστηρίων, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα, την ημερομηνία λήξεως, τον αριθμό των αναλύσεων που υπολείπονται, κ.α. 16. Να διαθέτει ειδικό χώρο για την τοποθέτηση μεγάλου αριθμού κυβεττών, που απαιτούνται για την ανάλυση των εξετάσεων (>800 κυβέττες) 17. Να ενημερώνει με κατάλληλα οπτικά και ακουστικά μηνύματα για την οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια 18. Να διαθέτει τουλάχιστον 3 σημεία έκπλυσης 19. Να πραγματοποιεί αυτόματα ανίχνευση της στάθμης των δειγμάτων και των αντιδραστηρίων 20. Να πραγματοποιεί ανίχνευση πήγματος 21. Να πραγματοποιεί προθέρμανση των δειγμάτων και των αντιδραστηρίων, όπου αυτό απαιτείται 22. Να πραγματοποιεί εξωτερικό και εσωτερικό πλύσιμο της βελόνας μεταξύ των διαφόρων πιπεταρισμάτων των δειγμάτων 23. Να διασφαλίζει διαφορετικά επίπεδα διαχείρισης, με τη χρήση κατάλληλων κωδικών πρόσβασης 24. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου και διαχείρισης της σταθερότητας των αντιδραστηρίων 25. Να αποθηκεύει μεγάλο αριθμό αποτελεσμάτων ασθενών στη μνήμη του 26. Να παρέχει στατιστικά στοιχεία και αναλύσεις βάσει Levey-Jennings 27. Να πραγματοποιεί αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου της ορθής λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων του, πριν την έναρξη της ρουτίνας 28. Να προβλέπονται ειδικές διαδικασίες συντήρησης για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των αναλύσεων και του συνδυασμού αυτών 29. Να διαθέτει δοχείο αποβλήτων μεγάλης χωρητικότητας, αλλά και ειδικό υποδοχέα για τα στερεά απόβλητα 30. Να είναι επιτραπέζιος, μικρών διαστάσεων και βάρους 31. Να μπορεί να συνδεθεί στο LIS του εργαστηρίου 32. Να είναι κατάλληλος για τον προσδιορισμό επιπέδων βιολογικών παραγόντων, τον προσδιορισμό νευροεκφυλιστικών νόσων, αλλά και αλλεργιών, λοιμογόνων παραγόντων, αυτοάνοσων παθήσεων, ενδοκρινολογικών παραμέτρων 33. Να μπορεί να εκτελεί το σύνολο των ζητούμενων εξετάσεων 34.Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του συστήματος αναλώσιμα, σε επαρκή ποσότητα για την εκτέλεση των ζητούμενων εξετάσεων |  |  |  |
|  | Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | 1. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι υγρά, έτοιμα προς χρήση 2. Να διαθέτουν CE mark και IVD σήμανση 3. Να διατίθενται σε συσκευασία των 100 tests 4. Να είναι barcoded για την ευκολότερη τοποθέτηση τους στο σύστημα ανάλυσης |  |  |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 38.1 | Αντιδραστήριο για τον προσδιορισμό των επιπέδων infliximab στον ανθρώπινο οργανισμό, με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας. Η συσκευασία να περιλαμβάνει και τα απαιτούμενα για την εκτέλεση της εξέτασης, calibrators |  |  |  |
| 38.2 | Οροί ελέγχου δύο επιπέδων έναντι του infliximab. Να είναι συμβατό με το αντίστοιχο αντιδραστήριο |  |  |  |
| 38.3 | Αντιδραστήριο για τον προσδιορισμό αντισωμάτων έναντι του infliximab στον ανθρώπινο οργανισμό, με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας. Η συσκευασία να περιλαμβάνει και τα απαιτούμενα για την εκτέλεση της εξέτασης, calibrators |  |  |  |
| 38.4 | Οροί ελέγχου δύο επιπέδων έναντι αντισωμάτων του infliximab. Να είναι συμβατό με το αντίστοιχο αντιδραστήριο |  |  |  |
| 38.5 | Αντιδραστήριο για τον προσδιορισμό των επιπέδων adalimumab στον ανθρώπινο οργανισμό, με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας. Η συσκευασία να περιλαμβάνει και τα απαιτούμενα για την εκτέλεση της εξέτασης, calibrators |  |  |  |
| 38.6 | Οροί ελέγχου δύο επιπέδων έναντι του adalimumab. Να είναι συμβατό με το αντίστοιχο αντιδραστήριο |  |  |  |
| 38.7 | Αντιδραστήριο για τον προσδιορισμό αντισωμάτων έναντι του adalimumab στον ανθρώπινο οργανισμό, με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας. Η συσκευασία να περιλαμβάνει και τα απαιτούμενα για την εκτέλεση της εξέτασης, calibrators |  |  |  |
| 38.8 | Οροί ελέγχου δύο επιπέδων έναντι αντισωμάτων του adalimumab. Να είναι συμβατό με το αντίστοιχο αντιδραστήριο |  |  |  |
| 38.9 | Αντιδραστήριο για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αντιγόνων β-αμυλοειδούς με 40 αμινοξέα (Αβ 1-40) σε εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Η συσκευασία να περιλαμβάνει και τα απαιτούμενα για την εκτέλεση της εξέτασης, calibrators |  |  |  |
| 38.10 | Οροί ελέγχου δύο επιπέδων έναντι του beta-amyloid (1-40). Να είναι συμβατό με το αντίστοιχο αντιδραστήριο |  |  |  |
| 38.11 | Αντιδραστήριο για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αντιγόνων β-αμυλοειδούς με 42 αμινοξέα (Αβ 1-42) σε εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Η συσκευασία να περιλαμβάνει και τα απαιτούμενα για την εκτέλεση της εξέτασης, calibrators |  |  |  |
| 38.12 | Οροί ελέγχου δύο επιπέδων έναντι του beta-amyloid (1-42). Να είναι συμβατό με το αντίστοιχο αντιδραστήριο |  |  |  |
| 38.13 | Αντιδραστήριο για τον ποσοτικό προσδιορισμό της total Tau σε εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Η συσκευασία να περιλαμβάνει και τα απαιτούμενα για την εκτέλεση της εξέτασης, calibrators. |  |  |  |
| 38.14 | Οροί ελέγχου δύο επιπέδων έναντι της total Tau. Να είναι συμβατό με το αντίστοιχο αντιδραστήριο |  |  |  |
| 38.15 | Αντιδραστήριο για τον ποσοτικό προσδιορισμό της pTau (181) σε εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Η συσκευασία να περιλαμβάνει και τα απαιτούμενα για την εκτέλεση της εξέτασης, calibrators. |  |  |  |
| 38.16 | Οροί ελέγχου δύο επιπέδων έναντι της pTau (181) . Να είναι συμβατό με το αντίστοιχο αντιδραστήριο |  |  |  |
| 38.17 | Ειδικό κιτ για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων του αναλυτή |  |  |  |
| 38.18 | Κυβέττες για την ανάλυση των προς εξέταση δειγμάτων |  |  |  |
| 38.19 | Ειδικό διάλυμα |  |  |  |
| 38.20 | Ειδικό διάλυμα |  |  |  |
| 38.21 | Ειδικό πλυστικό διάλυμα |  |  |  |
| 38.22 | Ειδικό διάλυμα |  |  |  |
| 38.23 | Ειδικό καθαριστικό διάλυμα |  |  |  |
| 38.24 | Ειδικό καθαριστικό διάλυμα |  |  |  |
| 38.25 | Ειδικά καπάκια για το σφράγισμα των αντιδραστηρίων |  |  |  |
| Κλειστός Πίνακας VΙ: ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ του Διαγνωστικού Τμήματος του Ε.Ι.Π. |  |  |  |  |
|  | ### Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Τα ζητούμενα αντιδραστήρια θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρως αυτοματοποιημένο αναλυτή ειδικών πρωτεϊνών με τη μέθοδο της θολοσιμετρίας, το οποίο θα παραχωρηθεί στο εργαστήριο ως συνοδός εξοπλισμός και το οποίο θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές: - Πλήρως αυτοματοποιημένος και εγκεκριμένος για διαγνωστική χρήση (CE/IVDR) αναλυτής κατάλληλος για τον προσδιορισμό ειδικών πρωτεϊνών. - Ο αναλυτής να είναι συνεχούς φόρτωσης τόσο για τα δείγματα, όσο και για τα αντιδραστήρια. - Ο αναλυτής να διαθέτει ενσωματωμένο ψυκτικό θάλαμο για μεγαλύτερη σταθερότητα των αντιδραστηρίων. - Ο αναλυτής να διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων. - Ο αναλυτής να δέχεται κωδικοποιημένα αντιδραστήρια (με barcode), έτοιμα προς χρήση, για ευκολία φόρτωσης και αποφυγή λάθους. - Ο αναλυτής να μπορεί να έχει τουλάχιστον 35 θέσεις αντιδραστηρίων και τουλάχιστον 52 θέσεις δειγμάτων. - Ο αναλυτής να διαθέτει τη δυνατότητα να αραιώνει αυτόματα τα δείγματα και να επαναλαμβάνει την εξέταση έως το τελικό αποτέλεσμα. - Ο αναλυτής να μπορεί να δεχτεί δείγματα ορού, πλάσματος, ΕΝΥ και ούρων. - Ο αναλυτής να μπορεί να δεχτεί διαφορετικούς τύπους σωληναρίων δειγμάτων. - Ο αναλυτής να δύναται να προβεί σε αυτόματο έλεγχο περίσσειας αντιγόνου με 3 διαφορετικές μεθόδους, ανάλογα με την εξέταση. - Το λογισμικό του αναλυτή να διαθέτει τη δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου τουλάχιστον με διαγράμματα Levy-Jennings. - Το λογισμικό του αναλυτή να είναι σε περιβάλλον Windows και να είναι φιλικό προς τον χρήστη. - Το σύστημα να δύναται να συνδεθεί αμφίδρομα με σύστημα LIS. |  |  |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 39.1 | Πλήρες κιτ για τον προσδιορισμό των κ ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων με πολυκλωνικό αντίσωμα σε δείγματα ορού, ούρων και ΕΝΥ. Για την παράμετρο αυτή να διενεργείται αυτόματα από τον αναλυτή έλεγχος περίσσειας αντιγόνου. Το κιτ να είναι σταθερό για 3 μήνες εντός ψυγείου ή 1 μήνα εντός του αναλυτή αφού ανοιχθεί. Όλα τα περιεχόμενα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση. To kit να επαρκεί για 100 αντιδράσεις. |  |  |  |
| 39.2 | Πλήρες κιτ για τον προσδιορισμό των κ ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων με πολυκλωνικό αντίσωμα σε δείγματα ορού και πλάσματος. Για την παράμετρο αυτή να διενεργείται αυτόματα από τον αναλυτή έλεγχος περίσσειας αντιγόνου. Το κιτ να είναι σταθερό για 3 μήνες εντός ψυγείου ή 1 μήνα εντός του αναλυτή αφού ανοιχθεί. Όλα τα περιεχόμενα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση. To kit να επαρκεί για 100 αντιδράσεις. |  |  |  |
| 39.3 | Πλήρες κιτ για τον ποσοτικό προσδιορισμό χαμηλών επιπέδων της ανοσοσφαιρίνης τάξης G σε δείγματα ορού, ENY και ούρων. Το kit να είναι σταθερό για 3 μήνες εντός ψυγείου ή 1 μήνα εντός του αναλυτή αφού ανοιχθεί. Όλα τα περιεχόμενα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση. To kit να επαρκεί για 60 αντιδράσεις. |  |  |  |
| 39.4 | Πλήρες κιτ για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ανοσοσφαιρίνης IgG σε δείγματα ορού και πλάσματος. Το kit να είναι σταθερό για 3 μήνες εντός ψυγείου ή 1 μήνα εντός του αναλυτή αφού ανοιχθεί. Όλα τα περιεχόμενα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση. Το κιτ να επαρκεί για 100 εξετάσεις. |  |  |  |
| 39.5 | Πλήρες κιτ για τον ποσοτικό προσδιορισμό χαμηλών επιπέδων αλβουμίνης σε δείγματα ορού, ENY και ούρων. Για την παράμετρο αυτή να διενεργείται αυτόματα από τον αναλυτή έλεγχος περίσσειας αντιγόνου. Το kit να είναι σταθερό για 3 μήνες εντός ψυγείου ή 1 μήνα εντός του αναλυτή αφού ανοιχθεί. Όλα τα περιεχόμενα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση. To kit να επαρκεί για 100 αντιδράσεις. |  |  |  |
| 39.6 | Πλήρες κιτ για τον ποσοτικό προσδιορισμό της αλβουμίνης σε δείγματα ορού και πλάσματος. Το kit να είναι σταθερό για 3 μήνες εντός ψυγείου ή 1 μήνα εντός του αναλυτή αφού ανοιχθεί. Όλα τα περιεχόμενα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση. To kit να επαρκεί για 100 αντιδράσεις. |  |  |  |