ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Η συσκευή θα πρέπει να πληροί τις κατ΄ελάχιστον παρακάτω προδιαγραφές: |  |  |  |
| - Να είναι επιτραπέζιο και κατάλληλο για την διαχείριση υγρών. |  |  |  |
| - Να αποτελείται από έναν βραχίονα ο οποίος θα φέρει εγκαταστημένα ταυτόχρονα επί του βραχίονα τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα κανάλια διανομής ως προς την πλήρη λειτουργία με δυνατότητα διαχείρισης από 1.0 μL έως 1000 μL έκαστο και μία κεφαλή οκτώ (8) καναλιών διανομής με δυνατότητα διαχείρισης από 1.0 μL έως 1000 μL |  |  |  |
| - Να συνοδεύεται από σύστημα αυτόματης μετακίνησης αναλωσίμων εντός του σταθμού εργασίας (gripper). |  |  |  |
| - Να έχει συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 8 SBS θέσεων |  |  |  |
| - Να έχει τις ελάχιστες δυνατές διαστάσεις WxD:60x65 (cm) και μέγιστο βάρος (45 kg) |  |  |  |
| - Να έχει τις ελάχιστες δυνατές διαστάσεις WxD:60x65 (cm) και μέγιστο βάρος (45 kg) |  |  |  |
| - Να διαθέτει οθόνη αφής μέσω της οποίας θα γίνεται ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παραμέτρων λειτουργίας. |  |  |  |
| - Να δέχεται αντιδραστήρια από οποιονδήποτε κατασκευαστικό οίκο. |  |  |  |
| - Να διαθέτει περιμετρικό κάλυμμα |  |  |  |
| - Να συνοδεύεται από συσκευής ανακίνησης και θέρμανσης και πλάκα για μαγνητικό διαχωρισμό |  |  |  |
| - Να βασίζεται στην τεχνολογία “air displacement” |  |  |  |
| - Κάθε κανάλι διανομής να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω ειδικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| - Ανίχνευση του επιπέδου στάθμης των υγρών μέσω πίεσης και μέσω χωρητικότητας για την ανίχνευση υγρών με ή χωρίς ιόντα (liquid level detection pLLD & cLLD) |  |  |  |
| - Σύστημα που θα διασφαλίζει την ομαλή απόρριψη των ρυγχών χωρίς την άσκηση πίεσης. Να περιγραφεί |  |  |  |
| - Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη |  |  |  |
| - Να είναι δυνατή η επίδειξη του συστήματος εφόσον ζητηθεί. |  |  |  |
| - Να διαθέτει CE |  |  |  |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ |  |  |  |
| - Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001 και ISO13485 |  |  |  |
| - O προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001 και ISO13485 |  |  |  |
| - Ο προμηθευτής να διαθέτει Τεχνικό Προσωπικό για την Υποστήριξη του προσφερόμενου συστήματος και να τα κατατεθούν τα επίσημα πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον Κατασκευαστικό Οίκο |  |  |  |
| - Ο Προμηθευτής να καταθέσει λίστα πελατολογίου με τουλάχιστον τρείς (3) εγκαταστάσεις |  |  |  |