ΜΕΡΟΣ Γ –  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ζητούμενος αυτοματοποιημένος ανοσολογικός αναλυτής και αντιδραστήρια για την υλοποίηση εξετάσεων νευροεκφυλιστικών παθήσεων με την μέθοδο χημειοφωταύγειας του Εργαστηρίου Νευροαυτοάνοσων Νοσημάτων του Διαγνωστικού Τμήματος του Ε.Ι.Π

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Πλήρως αυτοματοποιημένος επιτραπέζιος ανοσολογικός αναλυτής, μικρών διαστάσεων. - Να βασίζεται στην τεχνολογία της Χημειοφωταύγειας (CLEIA). - Η παραγωγικότητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 50 εξετάσεις/ώρα και να παραμένει σταθερή ανεξάρτητα από τον συνδυασμό των ζητούμενων εξετάσεων. - Τα αντιδραστήρια να είναι απαραίτητα σε μορφή μονοτέστ και να φέρουν barcode. Να γίνεται αυτόματη ενημέρωση του χειριστή για την παρτίδα του αντιδραστηρίου, την ημερομηνία λήξης του και το υπόλοιπο απόθεμα. - Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα για απευθείας χρήση στον αναλυτή χωρίς να απαιτείται ανασύσταση, ανάμιξη ή οποιαδήποτε άλλη προετοιμασία. - Να μπορεί να δεχτεί ταυτόχρονα σωληνάρια δειγμάτων διαφόρων διαστάσεων καθώς και μικροκαψάκια. - Να μπορεί να δεχτεί επείγοντα δείγματα (STAT) που θα αναλύονται κατά προτεραιότητα. - Να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης δειγμάτων μικρού όγκου, που να μην ξεπερνούν τα 150μl για τις εξετάσεις ορού και πλάσματος και τα 80 μl για τις εξετάσεις στο ΕΝΥ (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο νεκρός όγκος). - Να μπορεί να δεχτεί διάφορους τύπους δειγμάτων (ΕΝΥ, πλάσμα, ορό, κλπ.) ανάλογα με τον τύπο της εξέτασης. - Η φόρτωση των δειγμάτων, των αντιδραστηρίων και των αναλωσίμων να μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του αναλυτή. - Ο δειγματολήπτης να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης θρόμβων ή ανεπαρκούς ποσότητας δείγματος. - Να διαθέτει ενσωματωμένη, έγχρωμη οθόνη αφής και φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό. - Να διαθέτει σύστημα ελέγχου ποιότητας (QC) με διαγράμματα. - Τα αποτελέσματα να δίνονται εντός 40 λεπτών για όλες τις ζητούμενες εξετάσεις. - Να είναι τυχαίας προσπέλασης και συνεχούς φόρτωσης. - Να μην απαιτεί χρονοβόρες καθημερινές συντηρήσεις. - Μεγάλη σταθερότητα βαθμονόμησης (τουλάχιστον 4 εβδομάδες). - Να χρησιμοποιεί ρύγχη μιας χρήσης για την δειγματοληψία, ώστε να εκμηδενίζεται ο κίνδυνος επιμόλυνσης μεταξύ των δειγμάτων. - Να μπορεί να εκτελεί αυτόματες αραιώσεις. - Να μπορεί να επεξεργαστεί έως και 8 εξετάσεις ταυτόχρονα. - Να έχει τη δυνατότητα εφάπαξ φόρτωσης τουλάχιστον 30 δειγμάτων. - Τα αντιδραστήρια να μπορούν να παραμένουν επί του αναλυτή σε ψυχόμενο χώρο (ή ισοδύναμο) χωρίς να αλλοιώνεται η σύστασή τους και χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνσή τους για εξωτερική αποθήκευση. - Να μπορεί να συνδεθεί αμφίδρομα με το LIS του εργαστηρίου. - Να εκτελεί απαραίτητα όλες τις ζητούμενες εξετάσεις και πλέον αυτών. Να κατατεθεί σχετική λίστα. - Να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων με ενσωματωμένο εκτυπωτή. - Να μπορεί να εκτελέσει επί ποινή απόρριψης τις ακόλουθες εξετάσεις: - pTau217 σε δείγματα πλάσματος - GFAP σε δείγματα ορού και πλάσματος - β-Amyloid 1-42 σε δείγματα πλάσματος - pTau181 σε δείγματα πλάσματος - NfL σε δείγματα ορού και πλάσματος - NfL σε δείγματα ΕΝΥ - Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους |  |  |  |

Ζητούμενος αυτοματοποιημένος ανοσολογικός αναλυτής και αντιδραστήρια για την υλοποίηση εξετάσεων νευροεκφυλιστικών παθήσεων με την μέθοδο χημειοφωταύγειας του Εργαστηρίου Νευροαυτοάνοσων Νοσημάτων του Διαγνωστικού Τμήματος του Ε.Ι.Π

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ | NAI | OXI | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pTau217 Φυσίγγια Ανοσοαντίδρασης Πλάσματος (για διαγνωστική χρήση) |  |  |  |
| 2 | GFAP Φυσίγγια Ανοσοαντίδρασης Ορού και Πλάσματος (για ερευνητική χρήση) |  |  |  |
| 3 | Β-Αμυλοειδές 1-42 Φυσίγγια Ανοσοαντίδρασης Πλάσματος (για ερευνητική χρήση) |  |  |  |
| 4 | pTau181 Φυσίγγια Ανοσοαντίδρασης Πλάσματος (για ερευνητική χρήση) |  |  |  |
| 5 | NfL Φυσίγγια Ανοσοαντίδρασης Ορού και Πλάσματος (για διαγνωστική χρήση) |  |  |  |
| 6 | NfL Φυσίγγια Ανοσοαντίδρασης ΕΝΥ (για ερευνητική χρήση) |  |  |  |
| 7 | pTau217 Βαθμονομητές Πλάσματος (για διαγνωστική χρήση) |  |  |  |
| 8 | GFAP Βαθμονομητές (για ερευνητική χρήση) |  |  |  |
| 9 | Β-Αμυλοειδές 1-42 Βαθμονομητές Πλάσματος (για ερευνητική χρήση) |  |  |  |
| 10 | pTau181 Βαθμονομητές (για ερευνητική χρήση) |  |  |  |
| 11 | NfL Βαθμονομητές Ορού και Πλάσματος (για διαγνωστική χρήση) |  |  |  |
| 12 | NfL Βαθμονομητές ΕΝΥ (για ερευνητική χρήση) |  |  |  |
| 13 | pTau217 Μάρτυρες Πλάσματος (για διαγνωστική χρήση) |  |  |  |
| 14 | GFAP Μάρτυρες Ορού και Πλάσματος (για ερευνητική χρήση) |  |  |  |
| 15 | Β-Αμυλοειδές Μάρτυρες Πλάσματος (για ερευνητική χρήση) |  |  |  |
| 16 | pTau181 Μάρτυρες (για ερευνητική χρήση) |  |  |  |
| 17 | NfL Μάρτυρες Ορού και Πλάσματος (για διαγνωστική χρήση) |  |  |  |
| 18 | NfL Μάρτυρες ΕΝΥ (για ερευνητική χρήση) |  |  |  |
| 19 | Διάλυμα Πλύσης FDI 1000 ml |  |  |  |
| 20 | Αραιωτικό Δείγματος 1 |  |  |  |
| 21 | Διάλυμα Υποστρώματος |  |  |  |
| 22 | Ρύγχη Αναρρόφησης μιας χρήσης |  |  |  |
| 23 | Δοχεία Δειγμάτων τύπου Hitachi μιας χρήσης |  |  |  |
| 24 | Χαρτί Εκτυπωτή για το Σύστημα |  |  |  |
| 25 | Ειδικό Προϊόν Απορρόφησης Διοξειδίου του Άνθρακα |  |  |  |
| 26 | Δοχεία αποβλήτων μιας χρήσης |  |  |  |
| 27 | Πλήρως αυτοματοποιημένος επιτραπέζιος ανοσολογικός αναλυτής, βασισμένος στην τεχνολογία της Χημειοφωταύγειας (Chemiluminescence Enzyme Immunoassay – CLEIA |  |  |  |